## Slide 1
Тамбов
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
2026
Ю. Н. ПАНАСЮК, А. П. ПУДОВКИН
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

## Slide 2
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»
Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин
Утверждено Ученым советом
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по направлению 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»,
всех форм обучения
Учебное электронное мультимедийное издание
Тамбов
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
2026
Содержание
2

## Slide 3
УДК 621.37 (076.5)
ББК 842я73 П88
Р е ц е н з е н ты:
П88
Кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г. Р. Державина»
Д. А. Чистилин
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Р. Ю. Курносов
Панасюк, Ю. Н.
Измерительная техника и электрические измерения [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2026. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования : ПК не ниже класса Pentium IV ; RAM 512 Mb ; необходимое место на HDD 00,0 Mb ; Windows 7/8/10/11 ; дисковод CD-ROM ; мышь. – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-8265-2987-4.
Изложены основные термины и определения метрологии, основы метрологии, вопросы теории погрешности средств измерения, обработки результатов измерений, принципа работы технических средств измерения.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», всех форм обучения.
УДК 621.37 (076.5)
ББК з842я73
Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 2026
ISBN 978-5-8265-2987-4
Содержание
3

## Slide 4
Учебное пособие разработано в рамках общепрофессиональной дисциплины «Измерительная техника и электрические измерения» учебного плана по ряду направлений подготовки студентов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего образования.
Задачей дисциплины является формирование у студентов достаточных знаний в области основ метрологии и технических измерений в радиоэлектронике, позволяющих использовать современные измерительные технологии, которые представляют собой последовательность действий, направленных на получение измерительной информации требуемого качества.
Измерения – один из важнейших путей познания природы человеком. Наука, техника и промышленность не могут существовать без них. Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля.
Для получения количественной информации о каком-либо физическом объекте используются различные технические средства измерения и контроля. Современная информационно-измерительная техника располагает средствами измерения и контроля нескольких сот различных неэлектрических (тепловых, механических, оптических и др.) и электрических (электрического напряжения, электрического сопротивления и др.) величин.
Огромное количество величин в процессе измерения преобразуется в величины электрические как наиболее удобные для передачи сравнения, точного воспроизведения измерения.
Сотрудничество с зарубежными странами, совместная разработка научно-технических программ требуют взаимного доверия к измерительной информации. Ее высокое качество, точность и достоверность, единообразие принципов и способов оценки точности результатов измерений имеют первостепенное значение.
ВВЕДЕНИЕ
Содержание
4

## Slide 5
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
1.1. Основные понятия в метрологии
1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ
Фундаментальная (теоретическая) метрология
Законодательная (правовая) метрология
Развитие теории измерений и погреш-ностей, изучение во-просов теории измере-ний, разработка новых методов измерений, совершенствование систем единиц физи-ческих величин.
Обеспечение единства и требу-емой точности измерений с учетом регламентов государства, совер-шенствование стандартов для проведения работ по обеспечению единства и точности измерения, порядок проверки соблюдения государственных законодательных актов метрологии и метрологических работ.
Практическая метрология
Практическое применение теоретических разработок и
законодательных положений мет-рологии.
Содержание
5

## Slide 6
Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, которое хранит единицу величины для сравнения с измеряемой величиной для получения результата измерения значения искомой величины.
Например, в вольтметре шкала хранит единицу величины электрического на­пряжения, которая сравнивается с положением указателя (стрелки) вольтметра для получения результата измерений.
Физическая величина – свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта.
Например – все тела обладают массой и температурой, но для каждого из них эти параметры различны.
Единица измеряемой величины – это значение измеряемой величины X, которому по определению присвоено числовое значение, равное 1.
Уравнение измерения
[X] – единица измерения физической величины.
k – числовое значение измеряемой величины.
Содержание
6

## Slide 7
Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы
Погрешность измерения – отклонение измеренного значения величины от ее истинного (действительного) значения.
Погрешность измерения является характеристикой точности измерения.
Действительное значение – среднее значение (математическое ожидание) заданной совокупности результатов измерений исследуемого прибора или результатов измерения более точных эталонных приборов.
Погрешность эталонного прибора должна быть не более 0,25 погрешности исследуемого (поверяемого) прибора.
Точность измерений ( точность результатов измерений) – близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.
Точность измерений – качественная характеристика средства измерений, отражающая близость к нулю его погрешности (чем меньше результат измерения отклоняется от истинного значения величины, тем меньше его погрешность).
Количественная оценка точности – обратная величина модуля относительной погрешности.
Например, если относительная погрешность равна ± 0,01, то точность равна 100.
Содержание
7

## Slide 8
1.2. Виды измерений
Равноточные измерения
Измерения величин приборами одинаковой точности
Неравноточные измерения
Измерения величин приборами различной точности
Однократное измерение
Измерение величин выполняется один раз
Многократное измерение
Измерение величин выполняется не менее четырех раз
Прямое измерение
Измерение величин находят по отсчетным устройствам
Косвенное измерение
Измерение величин находят с использованием нескольких приборов
Статические измерения
Измеряемая величина постоянная
Динамические измерения
Измеряемая величина изменяется с течением времени
Абсолютное измерение
При прямом измерении величин используются константы
Содержание
8

## Slide 9
1.3. Средства измерительной техники
Средства измерительной техники – техническое средство для измерений величин, которое имеет нормированные метрологические характеристики
Образцовое (эталонное) средство измерений
Хранит и передает размера единицы величин от эталонов рабочим средствам измерений
Рабочее средство измерений
Измеряет величины, но не передает размер еди-ницы другим средствам измерений
Основное средство измерений
Измеряет значение величины в соотве-тствии с измеритель-ной задачей
Измеряет величины для улучшении точности дру-гого средства измерения
Вспомогательное средство измерений
Требования стан-дартизации признаны нецелесообразными
Стандартизованное средство измерений
Изготовлено в соот-ветствии требований стандартов
Нестандартизованное средство измерений
Содержание
9

## Slide 10
Средства измерительной техники
Совокупность мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, расположенных в одном месте для измерений величин
Автоматическое средство измерений
Измерения, обработка результатов измерений, передача производится без участия человека
Автоматизированное средство измерений
Часть измерительных операций производится в автоматическом режиме
Мера физической величины
Воспроизводит величину заданного размера (например, резистор – мера электрического сопротивления)
Измерительный прибор
Воспроизводит значения измеряемой величины для непосредственного восприятия оператором
Измерительная установка
Совокупность мер, измерительных средств, расположенных в разных точках контролируемого объекта для измерений величин.
Измерительная система
Совокупность средств измерений, ЭВМ для выполнения измерительной задачи
Измерительно-вычислительный комплекс
Содержание
10

## Slide 11
1.4. Элементы средств измерения
Стандартный образец
Образец вещества (материала), который характеризуется свойствами или составом этого вещества
Измерительный преобразователь
Техническое средство для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал
Первичный измерительный преобразователь
Измерительный преобразователь, на который поступает измеряемая величина (например, термопара преобразует мощность сигнала в термо-ЭДС)
Датчик
Устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей (например, микроволновые датчики движения)
Техническое средство обеспечивает сравнение показаний измерительных приборов (например, мостовая схема измерения сопротивлений)
Средство сравнения
Средство сравнения сличает однородные величины меры (например, компаратор частотный предназначен для измерения относительной разности частот)
Компаратор
Содержание
11

## Slide 12
Обеспечивают условия для выполнения измерений с требуемой точностью (например, экраны электромагнитных полей)
Элементы средств измерения
Измерительные принадлежности
Обеспечивает путь прохождения измерительного сигнала от входа к выходу прибора (например, амперметр включает: чувствительный элемент, шунты, регистрирующее устройство)
Измерительная цепь
Индикатор
Отображает параметр входного сигнала прибора
Шкала средства измерений
Отметки с нумерацией показывающего устройства
Отметка шкалы
Знак на шкале (черточка, зубец, точка и др.), который отображает значение величины
Числовая отметка шкалы
Отметка шкалы, у которой проставлено число
Содержание
12

## Slide 13
Элементы средств измерения
Деление шкалы
Промежуток между двумя соседними отметками шкалы
Длина деления шкалы
Расстояние между центрами двух соседних отметок шкалы
Наибольшее значение измеряемой величины на шкале
Длина шкалы
Расстояние между крайними отметками шкалы по дуге окружности или по прямой линии
Цена деления шкалы
Разность значений величины измерения между двумя соседним отметкам шкалы
Начальное значение шкалы
Наименьшее значение измеряемой величины на шкале
Конечное значение шкалы
Содержание
13

## Slide 14
Регистрирует значение измеряемой величины.
Отсчетное устройство цифрового измерительного прибора.
Элементы средств измерения
Измерительный механизм
Обеспечивает перемещение указателя на шкале (стрелка, световое пятно)
Показывающее устройство
Обеспечивает визуальное снятие значений измеряемой величины
Указатель
Устанавливает положение стрелки относительно отметок шкалы
Регистрирующее устройство
Цифровое табло
Содержание
14

## Slide 15
–
1.5. Свойства средств измерения
Показание
Вариация показаний измерительного прибора
Чувствительность
Порог чувствительности
Чувствительный элемент средства измерений
Наименьшее значения изменения величины на входе прибора, при котором происходит изменения его показаний
Элемент, который преобразует физические процессы измеряемой величины в электрические сигналы
Значение величины или число
Разность показаний прибора в одной точке измерения на шкале при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины
Отношение изменения выходного сигнала на устройстве отображения прибора к изменению измеряемой величины на его входе
Содержание
15

## Slide 16
Свойства средств измерения
Диапазон показаний
Диапазон измерений
Предел измерений
Значения в начале и в конце шкалы прибора (например, 0‒20)
Значение величины между нижним и верхним пределами измерений прибора
Максимальное значение измеряемой величины с помощью шкалы прибора
Разрешение
Наименьшее изменение значения измеряемой величины, которое может быть обнаружено прибором
Градуировочная характеристика
Зависимость между значениями измеряемых величин на входе и выходе прибора
Содержание
16

## Slide 17
Свойства средств измерения
Смещение нуля
Дрейф показаний
Зона нечувствительности
Показание прибора не равным нулю, если величина измеряемого сигнала равна нулю
Изменение показаний прибора с течением времени
Диапазон значений измеряемой величины, который не изменяет выходной сигнал прибора
Метрологическая исправность
Прибор по своим метрологическим характеристикам соответствует установленным требованиям
Метрологическая надежность
Свойство прибора сохранять метрологические характеристик при нормальной эксплуатации в течение заданного времени
Содержание
17

## Slide 18
Свойства средств измерения
Метрологический отказ
Узаконенное средство измерений
Одна или несколько метрологических характеристик не соответствуют установленным требованиям
(например, класс точности не соответствует заданному значению прибора)
Прибор годен и допущен для применения по назначению после утверждения уполномоченными органами
Неметрологический отказ
Отказ прибора не зависит от изменения метрологических характеристик, проявляется внезапно и может быть обнаружен без проведения поверки
Свидетельство (метрологический сертификат) об утверждении средств измерений по назначению выдает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Содержание
18

## Slide 19
1.6. Методы измерений
Метод измерения – операции измерения прибора, которые обеспечивают результаты измерений с установленными показателями точности.
Значение измеряемой величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений
Непосредственная оценка
Cравнение с мерой
Значение измеряемой величины сравнивают с величиной меры
Нулевой метод измерений
Метод измерений замещением
Дифференциальный метод измерений
Метод измерений дополнением
Метод измерений совпадением
Содержание
19

## Slide 20
1.6. 1. Метод непосредственной оценки
Измеряемая величина
Измерительный прибор
X
Y
Измеряемая величина Х поступает на вход измерительного прибора, в котором отсчетное устройство отображает измеренное значение величины Y.
1.6. 2. Нулевой метод измерений
Измеряемая величина
Измерительный прибор сравнения
X
Xм
Мера
Результат измерения
Y
Индикатор нуля

  На входы измерительного прибора сравнения поступает измеряемая величина X и величина меры Xм, где происходит вычитание величин X и Xм. На выходе измерительного прибора сравнения формируется сигнал  = X – Xм, который измеряется индикатором нуля.
  Изменяя величину меры Xм, можно довести величину  до 0. Если  = 0, то X = Xм, в этом случае результат измерения Y есть полученное значение меры Xм, т.е. Y = Xм.
  Например, измерение электрических сопротивлений по схеме моста.
  Например, измерение электрического тока амперметром.
Содержание
20

## Slide 21
1.6.3. Метод измерений замещением
Измеряемая величина
Измерительный прибор
X
Xм
Мера
Отсчетное устройство
Y
Результат измерения
Y1, Y2
Измерение методом замещения состоит в следующем. Сначала на вход измерительного прибора подают измеряемую величину Х и отмечают показания Y1 по отсчетному устройству прибора. Затем вместо измеряемой величины Х на вход измерительного прибора подают с выхода меры величину Хм. В этом случае отсчетное устройство прибора регистрирует показание Y2. После этого регулировкой меры добиваются, чтобы значение величины Y2 было равно величине Y1. Результатом измерения величины Х является значение величины меры Y2, которое соответствует величине Хм.
Таким образом, погрешность измерения величины Х не зависит от погрешности измерительного прибора, так как Х = Хм.
Содержание
21

## Slide 22
1.6.4. Дифференциальный метод измерений
Измеряемая величина
Измерительный прибор
X
Xм
Мера
Суммирующее устройство
Вычитающее устройство
ε
εи
Y
  На входы вычитающего устройства поступает измеряемая величина X и величина меры Xм, где происходит вычитание величин X и Xм. На выходе вычитающего устройства формируется сигнал ε = X – Xм, который поступает на вход измерительного прибора. Измерительный прибор измеряет величину сигнала ε. На выходе измерительного прибора формируется измеренное значение разности измеряемой величины и меры εи = ε ± Δ.
  Δ ‒ погрешность измерительного прибора при измерении величины . На выходе суммирующего устройства получаем результат измерения Y = Xм + εи = Xм +(ε ± Δ).
  Использование дифференциального метода целесообразно, если Xм >> ε, тогда точность результата измерения Y зависит в целом от точности величин меры Xм.
Содержание
22

## Slide 23
1.6. 5. Методы измерений дополнением и совпадением
Метод измерений совпадением использует совпадения отметок шкал или периодических сигналов.
Метод измерения дополнением ‒ значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.
Например, при измерении длины с помощью штангенциркуля с нониусом наблюдают совпадение делений шкал основной и Нониуса.
На рисунке значение измеряемой величины равно 7, 6 мм
Основная шкала и шкала Нониуса имеют 10 делений, но длина шкалы Нониуса равна 9 делений основной шкалы (точность измерения равна ± 0,1 мм).
Например, для измерения больших токов амперметрами, рассчитанными на малые токи, используются шунты, которые являются величиной меры для протекания тока.
Сопротивление шунта (мера) Rш и сопротивление амперметра RА известны, следовательно, измеренное значение тока I будет регистрироваться амперметром А.
Содержание
23

## Slide 24
1.7. Шкалы электроизмерительных приборов
1.7.1. Классификация шкал электроизмерительных приборов
Безнулевая шкала
Нулевая шкала
Односторонняя шкала
Двухсторонняя шкала
Симметричная шкала
Несимметричная шкала
Равномерная
шкала
Неравномерная
шкала
Степенная
шкала
Логарифмическая
шкала
Содержание
24

## Slide 25
1.7.2. Типы шкал электроизмерительных приборов
Безнулевая шкала
не имеет нулевую отметку нижнего и верхнего пределов
Односторонняя нулевая шкала имеет нулевую отметку, нуль размещен в начале шкалы
Двухсторонняя нулевая шкала имеет нулевую отметку, которая расположена между начальной и конечной отметками
Симметричная шкала
Несимметричная шкала
Содержание
25

## Slide 26
Равномерная
шкала
Неравномерная
шкала
Степенная шкала имеет расширяющие или сужающие деления
Логарифмическая шкала используется для измерения переменного напряжения в децибелах
Типы шкал электроизмерительных приборов
Степень 2
Степень 0,5
Содержание
26

## Slide 27
1.8. Метрологические характеристики средств измерений
Зависимость параметров выходного и входного сигналов приборов
Метрологические характеристики средств измерений определяют получение результатов измерений величин и их погрешности.
1. Функция преобразования
Для электромеханического амперметра функция преобразования вид
i – ток на входе прибора.
α  угол поворота стрелки прибора.
k  коэффициент пропорциональности.
2. Чувствительность прибора
Отношение в приборе приращения выходного сигнала Δy к приращению входного сигнала Δx
3. Диапазон измерений
Значения измеряемой величины прибора, для которой погрешности находятся в зоне допуска
4. Диапазон показаний
Значения шкалы между ее начальным и конечным значениями прибора
Содержание
27

## Slide 28
Метрологические характеристики средств измерений
5. Цена деления шкалы
Разность между двумя соседними отметками шкалы аналогового прибора
6. Входное сопротивление
Характеризует влияние прибора на точность измеряемых величин
Для цифровых приборов – цена единицы младшего разряда
7. Погрешность
Основная характеристика прибора, которая определяется при его поверке
Основная погрешность (нормальные условия работы приборов)
Дополнительная погрешность (работа приборов отличается отормальных условий)
Нормальные условия: температура T = 20  5о C; атмосферное давление 750  30 мм. рт. ст.; относительная влажность воздуха 60  15 %
8. Класс точности
Характеризуется пределами допускаемых основной дополнительной погрешностями
9. Динамическая характеристика
Зависит от инерционных свойств прибора
Содержание
28

## Slide 29
1.9. Неметрологические характеристики средств измерений
Массогабаритные параметры
Показатели надежности
Электрическая прочность
Сопротивление изоляции
Устойчивость к климатическим воздействиям
Время установления рабочего режима
Безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность
Величина пробивного напряжения
Характеризует качество изоляции между двумя проводниками
Стабильность к изменению температуры, влажности, атмосферного давления
Устойчивость к механическим воздействиям
Стойкость к допустимым воздействиям вибрации и ударов
Промежуток времени для установки требуемых параметров измерительного прибора
Требования к весу и размерам измерительного прибора
Содержание
29

## Slide 30
  1.10. Системы физических величин СИ
  1.10.1. Основные и дополнительные единицы измерения
Основные единицы
Величина | Единица измерения |  | Обозначение |  | Символы размерности
 | русское | международное | русское | международное | 
Длина | метр | meter | м | m | L
Масса | килограмм | kilogram | кг | kg | M
Время | секунда | second | с | s | T
Сила тока | ампер | ampere | А | A | I
Температура | кельвин | kelvin | К | K | Θ
Сила света | кандела | candela | кд | cd | J
Количество вещества | моль | mole | моль | mol | N
Дополнительные единицы
Величина | Единица измерения |  | Обозначение |  | Символы размерности
 | русское | международное | русское | международное | 
Плоский угол | радиан | radian | рад | rad | 1 (α)
Телесный угол | стерадиан | steradian | ср | sr | 1 (ω)
Содержание
30

## Slide 31
Величина | Единица измерения |  | Обозначение |  | Символы размерности | Выражение
 | русское | международное | русское | международное |  | 
Частота | герц | hertz | Гц | Hz | T−1 | с−1
Сила | ньютон | newton | Н | N | LMT−2 | кг·м/с2
Давление | паскаль | pascal | Па | Pa | L−1MT−2 | Н/м2
Энергия | джоуль | joule | Дж | J | L2MT−2 | Н·м
Мощность | ватт | watt | Вт | W | L2MT−3 | Дж/с
Заряд | кулон | coulomb | Кл | C | TI | А·с
Напряжение | вольт | volt | В | V | L2MT−3I−1 | Дж/Кл
Емкость | фарад | farad | Ф | F | L−2M−1T4I2 | Кл/В
Сопротивление | ом | ohm | Ом | Ω | L2MT−3I−2 | В/А
Проводимость | сименс | siemens | См | S | L−2M−1T3I2 | ом−1 = А/В
Магнитный поток | вебер | weber | Вб | Wb | L2MT−2I−1 | В·с
Магнитная индукция | тесла | tesla | Тл | T | MT−2I−1 | Вб/м2
Индуктивность | генри | henry | Гн | H | L2MT−2I−2 | Вб/А
Световой поток | люмен | lumen | лм | lm | Jω | кд·ср
Освещенность | люкс | lux | лк | lx | L−2Jω | лм/м2
  1.10.2. Производные единицы измерения
Содержание
31

## Slide 32
  1.10.3. Несистемные единицы
Минута, час, сутки
Измерение интервалов времени
Единицы измерения плоских углов
Угловой градус,
угловая минута
Литр
Мера емкости, равная 1 кубическому дециметру
Масса, равная 1000 килограммов
Тонна
Непер
Непер = ln(2,718) по амплитуде
Децибел
Децибел = 10lg(Р2/Р1) = 10lg(2) по мощности
Электронвольт
Единица измерения электрической энергии в атомной физике, 1 эВ = 1,6·10-19 Дж
Атомная единица массы
Единица массы молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц,
1 а. е. м. = 1,660 539 068 92(52)⋅10−27 кг
Астрономическая единица
Единица измерения расстояний между объектами Солнечной системы, равна расстоянию от Земли до Солнца
Содержание
32

## Slide 33
  Несистемные единицы
Морская миля
узел
Ар (гектар)
Бар
Ангстрем
Барн
Процент
Град
Световой год
Парсек
Расстояние равно 1852 м
Один узел равен 1852 м/ч
Один ангстрем равен 10−10 м (физика и оптика)
Один барн = 10−28 м2 (ядерная физика)
Площадь равна 100 м2 (10000 м2)
Один бар = 105 Па ≈ 1 атм = 760 мм. рт. ст
Одна сотая часть величины
Одна сотая часть прямого угла (геодезия)
Световой год = 9 460 730 472 580 800 м (астрономия)
Парсек = 3,26156377716… световых годов
Содержание
33

## Slide 34
  Несистемные единицы
Диоптрия
Киловатт-час
Вольт-ампер
Вар
Ампер-час
Карат
Текс
Гал
Оборот в секунду
Оборот в минуту
Единица измерения оптической силы линз
Единица измерения количества энергии
Единица измерения электрического заряда
Единица массы тела, равная 0,2 грамма
Единица измерения величины полной мощности электрического тока
Единица измерения реактивной электрической мощности
Единица линейной плотности тела
(1 текс = 9 ден, 1 ден = 0,05 г/450 м)
Единица измерения ускорения, равная 1 см/с²
Единица угловой скорости и угловой частоты
Единица частоты вращения
1 об/мин = 2π рад/мин = 2πрад/(60с) ≈ 0,1 рад/с
Содержание
34

## Slide 35
  1.10.4. Кратные и дольные единицы
  Кратные единицы
  Дольные единицы
Мно-житель | При- ставка | Обозначение приставки | 
 |  | Русское | Международное
1018 | экса | Э | Е
1015 | пета | П | Р
1012 | тера | Т | Т
109 | гига | Г | G
106 | мега | М | М
103 | кило | к | k
102 | гекто | г | h
101 | дека | да | da
Мно-житель | При-ставка | Обозначение приставки | 
 |  | Русское | Международное
10-1 | деци | д | d
10-2 | санти | с | c
10-3 | милли | м | m
10-6 | микро | мк | µ
10-9 | нано | н | n
10-12 | пико | п | p
10-15 | фемто | ф | f
10-18 | атто | а | a
Содержание
35

## Slide 36
  1.11. Поверка и калибровка средств измерений
  1.11.1. Поверка средств измерений
Поверка средств измерений (СИ) – работа, которая обеспечивает оценку соответствия метрологических характеристик СИ установленным требованиям.
Виды поверок
Первичная поверка
Периодическая поверка
Внеочередная поверка
Введение в эксплуатацию нового экземпляра СИ или после ремонта
Межповерочный интервал в соответствии с требованиями на каждое СИ
Несоответствия знака поверки или повреждения знака поверки или пломбы СИ
Право поверки СИ
Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ)
Региональные центры метрологии, стандартизации и сертификации (ЦСМ)
Юридические и физические лица, аккредитованные
в установленном порядке
Контрольно-поверочные пункты предприятий, где осуществляется производство и ремонт СИ
Результаты поверки
Запись в паспорте с подписью поверителя и знаком поверки
Знак поверки
Свидетельство о поверке
Содержание
36

## Slide 37
  1.11.2. Калибровка средств измерений
Калибровка средств измерений (СИ) – определение действительных значений метрологических характеристик СИ.
Виды калибровки
Первичная калибровка
Периодическая калибровка
Внеочередная калибровка
После ремонта и при ввозе по импорту СИ
Межкалибровочные интервалы
Право калибровки СИ
Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ)
Метрологические службы юридических лиц
Физические лица, аттестованные в качестве поверителей
Результаты калибровки
Калибровочный знак
Сертификат о калибровке с указанием факта и характеристик СИ
Повреждение калибровочного клейма,
после длительного хранения,
неудовлетворительная работе СИ
Результаты калибровки определяют действительное значение измеряемой величины, поправки к показаниям, погрешность СИ.
Содержание
37

## Slide 38
  1.11.3. Отличие поверки от калибровки средств измерений
Отличие поверки от калибровки | 
Поверка | Калибровка
Сфера государственного регулирования по обеспечению единства измерений | Добровольное решение, не заменяет процедуру поверки
Метрологические характеристики в пределах допустимых для них норм | Действительные значения метрологических характеристик
Выполнять поверку аккредитованные в национальной системе аккредитации юридические лица и индивидуальные предприниматели | Калибровку могут проводить и организации, которые не аккредитованы в национальной системе аккредитации
Методы поверки (калибровки) СИ
Непосредственное сличение с эталоном
Сличение с помощью компаратора
Прямые измерения
Косвенные измерения
Поверяемый
генератор
Согласующее
устройство
Образцовый
частотомер
Содержание
38

## Slide 39
Источник возникновения
2.1. Погрешности измерений
2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТИ
Способ выражения
Инструментальная (приборная) погрешность
Методическая погрешность
Субъективная (личная) погрешность
Характер проявления
Зависимость измеряемой величины
Абсолютная погрешность
Относительная погрешность
Приведенная погрешность
Систематическая погрешность
Случайная погрешность
Грубая погрешность
Аддитивная погрешность
Мультипликативная погрешность
Содержание
39

## Slide 40
2.1.1. Источник возникновения погрешности измерений
1. Инструментальная погрешность зависит от конструкции прибора, технологии его изготовления, применяемых материалов и элементов при изготовлении, точности регулировки, условий применения, отсчет по шкале стрелочных приборов, разрядность цифрового табло.
Например, инструментальная погрешность связана с неточной градуировкой измерительного прибора.
2. Методическая погрешность зависит от выбранного метода измерения, неточностью описания физических явлений объекта измерения с помощью эмпирических уравнений, точность констант, используемых в уравнениях.
Например, методическая погрешность обусловлена влиянием вольтметра с сопротивлением Rv на значение измеряемого напряжения Uи.
3. Субъективная погрешность связана с грубыми ошибками низкой квалификации оператора и/или его плохого само­чувствия.
Например, субъективная погрешность обусловлена ошибкой отсчета значения измеряемой величины по положению стрелки между двумя соседними делениями на шкале отсчетного устройства.
Содержание
40

## Slide 41
2.1.2. Способ выражения погрешности измерений
1. Абсолютная погрешность измерений Δ определяется, как разность между показанием прибора Хизм и истинным (действительным) значением измеряемой величины Хи (Хд)
Δ имеет размерность единицы измеряемой величины.
Например, при измерении тока амперметром Iизм = 10 A, Iд = 9,5 А.
Тогда Δ = Iизм – Iд = 10 – 9, 5 = 0,5 А.
Δ = Хизм – Хи (Хд).
2. Относительная погрешность измерений δ определяется отношением абсолютной погрешности Δ к измеренному значению Хизм, умноженному на 100%
Например, при измерении тока амперметром Iизм = 10 A, абсолютная погрешность амперметра Δ = 0,5 А.
Тогда δ = (Δ /Iизм)100% = (0,5 /10)100% = 5 %.
3. Приведенная погрешность измерений γ определяется отношением абсолютной погрешности Δ к пределу измерения прибора Хk, умноженному на 100%
Например, при измерении тока амперметром Iизм = 30 A, абсолютная погрешность амперметра Δ = 0,5 А, предел измерения амперметра Ik = 50 А.
Тогда δ = (Δ /Ik)100% = (0,5 /50)100% = 1 %.
Содержание
41

## Slide 42
2.1.3. Характер проявления погрешности измерений
1. Систематическая погрешность остается постоянной при измерении величин по причине отклонения параметров измерений прибора от расчетных значений.
Например, систематическая погрешность связана с погрешностью градуировки или сдвига шкалы, неточностью параметра шунта или добавочного сопротивления, износ деталей прибора.
2. Случайная погрешность вызвана изменением измеряемых величин случайным образом при повторном измерении прибором.
Например, случайная погрешность обусловлена изменением параметров элементной базы прибора механические воздействия на прибор, окружающая среда, перепады напряжения, способ считывания измерения, которые не вызывают одну и ту же ошибку каждый раз. Случайную погрешность можно учитывать статистическими методами оценки измеряемой величины.
3. Грубая погрешность (промах) возникает вследствие невнимательности оператора экспериментатора или неисправности прибора.
Например, Грубая погрешность вызвана неправильным отсчетом по шкале прибора, ошибкой при записи наблюдений. Обнаружить промах затруднено при единичном измерении, при многократном измерении промах оценивается статистическими методами.
Содержание
42

## Slide 43
2.1.4. Зависимость погрешности от измеряемой величины
3. Аддитивная и мультипликативная погрешности соизмеримы, в этом случае относительная погрешность δам выражается в виде суммы суммы двух слагаемых
1. Аддитивная погрешность γа не зависит от значений измеряемой величины
Например, изменение коэффициента усиления усилителя при различных значениях величин на входе прибора, изменение опорного напряжения в цифровом вольтметре.
Например, изменение коэффициента усиления усилителя прибора при различных значениях входных измеряемых величин, изменение опорного напряжения в цифровом вольтметре.
2. Мультипликативная погрешность δм прямо пропорциональна измеряемой величине
c ‒ аддитивная погрешность.
d ‒ число, которое влияет на мультипликативную
погрешности (второе слагаемое).
Значения c и d в процентах выбираются из ряда чисел 10n; 1,5·10n; 2·10n; 2,5·10n; 4·10n; 5·10n; 6·10n , где n = 1, 0, 1, 2 и т. д.
Содержание
43

## Slide 44
2.2. Класс точности
Класс точности характеризуется допуском инструментальной общей
погрешности результата измерения прибора
Погрешность | Класс точности | Пределы погрешности | Значение погрешности
Абсолютная  | ± 0,1 мм | Δ = ± 0,1 мм | ± 0,1 мм
Относительная  |  |   0,5% |  0,5 % относительно измеренной величины Xизм
Относительная  | 0,2/0,1 |  |  δ % относительно измеренной величины Xизм
Приведенная  | 1,0 |    1,0% |  1,0 % относительно предела шкалы Xk
Приведенная  | 2,5 |    2,5% |  2,5 % относительно длины неравномерной шкалы Xk или ее части
0,5
Значения  и  в процентах выбирают из ряда чисел 10n; 1,5·10n; 2·10n; 2,5·10n; 4·10n; 5·10n; 6·10n , где n = 1, 0, 1, 2 и т. д.
Содержание
44

## Slide 45
2.3. Расчет абсолютной погрешности средств измерений
по их классу точности
Форма выражения погрешности | Обозначение класса точности | Расчет абсолютной погрешности
Абсолютная  | ± 0,1 мм | Δ = ± 0,1 мм
Относительная  |  | 
 | 0,2/0,1 | 
Приведенная  | 1 | 
 | 2 | 
Например, вольтметром класса точности 0,2 получено измеренное значение напряжения U = 10 В.
Абсолютная погрешность вольтметра  = (10 ∙ 0,2 %) / 100 % = 0,02 В.
Абсолютная погрешность рассчитывается в единицах величины измерения прибора.
0,5
Содержание
45

## Slide 46
2.4. Округление результатов измерения
2. Показание измерения прибора Xизм округляется до того же десятичного разряда, которым заканчивается округление значение абсолютной погрешности Δ.
Например, после округления Δ = 0,13, а показания Xизм = 25,4587, то после округления Xизм = 25,46.
1. Округление расчета абсолютной погрешности: оставляем две значащие цифры, если первая из них 1 или 2, и одной – если первая цифра 3 и более.
Например, Δ = 0, 127, после округления Δ = 0, 127; Δ = 0, 3127 ‒ Δ = 0,3.
3. Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов меньше 5, то остающиеся цифры в числе не изменяют.
Например, Δ = 0,1245 → Δ = 0, 12; Xизм = 25,45487 → Xизм = 25,45.
4. Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов больше 5, то последнюю оставляемую цифру увеличивают на единицу.
Например, Δ = 0,1265 → Δ = 0, 13; Xизм = 25,45687 → Xизм = 25,46.
5. Если отбрасываемая цифра равна 5, а следующие за ней цифры отсутствуют или нули, то последнюю оставляемую цифру числа не изменяют.
Если отбрасываемая цифра равна 5, а следующие за ней цифры отличны от нуля, то последнюю оставляемую числа увеличивают на единицу.
Например, Δ = 0,125 → Δ = 0, 12; Δ = 0,1252 → Δ = 0, 13;
Содержание
46

## Slide 47
Округление результатов измерения
Показания прибора | Расчет абсолютной погрешности | Округление абсолютной погрешности | Округление показаний прибора | Результаты измерения
25,4587 | ± 0,0213 | ± 0,021 | 25,459 | 25,459 ± 0,021
25,4587 | ± 0,0313 | ± 0,03 | 25,46 | 25,46 ± 0,03
25,4587 | ± 6,25 | ± 6,0 | 25,0 | 25,0 ± 6,0
72,85 | ± 0,35 | ± 0,3 | 72,8 | 72,8 ± 0,3
72,853 | ± 0,351 | ± 0,4 | 72,9 | 72,9 ± 0,4
12,482 | ± 0,97283 | ± 1,0 | 12,5 | 12,5 ± 1,0
19,98281 | ± 0,8138 | ± 0,8 | 20,0 | 20,0 ± 0,8 (нули должны быть указаны обязательно – это значащие цифры)
Содержание
47

## Slide 48
2.5. Обработка однократных результатов измерения
№ п/п | Показания прибора | Предел измерения | Класс точности | Абсолютная погрешность | Результаты измерения
1 | 5,625 | 10 |  | 0,06 | 5,62 ± 0,06
2 | 2, 115 | 10 |  | 0, 021 | 2,115 ± 0,021
3 | 4, 5851 | 10 |  | 0, 05 | 5,59 ± 0,05
Обработка однократных результатов измерения прибора с относительной погрешностью
1
1
1
№ п/п | Показания прибора | Предел измерения | Класс точности | Абсолютная погрешность | Результаты измерения
1 | 5,625 | 10 | 1 | 0,1 | 5,6 ± 0,1
2 | 2, 115 | 10 | 1 | 0, 1 | 2,1 ± 0,1
3 | 4, 5851 | 10 | 1 | 0, 1 | 5,6 ± 0,1
Обработка однократных результатов измерения прибора с приведенной погрешностью
Содержание
48

## Slide 49
2.6. Обработка многократных результатов измерения
2.6.1. Погрешность измерения подчиняются закону Гаусса
Значения величин i многократного измерения
Отклонение величин i от математического ожидания
Результат обработки многократных измерений
Cреднее арифметическое значение
многократного измерения (математическое ожидание)
Среднее квадратичное отклонение
(СКО) величин i
Промах
наблюдений
Требуется повторное измерение
Нет промаха
наблюдений
Содержание
49

## Slide 50
2.6.2. Погрешность измерения подчиняются закону Стьюдента
Значения величин i многократного измерения
Отклонение величин i от математического ожидания
Cреднее арифметическое значение
многократного измерения (математическое ожидание)
Среднее квадратичное отклонение
(СКО) величин i
Промах
наблюдений
Нет промаха
наблюдений
Средняя квадратичная погрешность
математического ожидания
Коэффициент Стьюдента ts по числу
наблюдений n и выбранной вероятности Р
Доверителный
интервал
Результат обработки многократных
измерений
Содержание
50

## Slide 51
2.7. Расчет погрешности косвенных измерений прямых измерений
Косвенные
измерения
x, z, ..., t – результаты прямых измерений;
у – результат косвенного измерения.
у= f (x, z, ..., t)
Абсолютная погрешность
косвенного измерения у
Относительная погрешность
косвенного измерения у
Погрешности косвенных измерений
Функция (y) | Погрешности | 
 | абсолютная (y) | относительная (y)
x + z |  | 
xz |  | 
x/z |  | 
Содержание
51

## Slide 52
Расчет инструментальной погрешности косвенного измерения мощности
Схема измерения мощности в цепи постоянного тока Рн на нагрузке Rн
Uп
A
IA
Rн
V
+
̶
UV
Мощность
на нагрузке Rн
Абсолютная инструментальная погрешность измерения мощности
Абсолютные инструментальные погрешности амперметра Δ IA и вольтметра Δ UV
γА и γV – приведенные погрешности
амперметра и вольтметра.
γА и γV – пределы измерения
амперметра и вольтметра.
Относительная инструментальная погрешность измерения мощности
Содержание
52

## Slide 53
2.8. Задачи по расчету погрешности
Задача 1. Определить инструментальную абсолютную и относительную погрешности измерения тока Iизм = 67 мA, если измерения проводились миллиамперметром с нулем в начале шкалы, классом точности 1,0 и пределом измерения амперметра Ik = 100 мA. Записать результат измерения.
Абсолютная погрешность измерения тока
Для класса точности 1,0 значение приведенной погрешности γ = 1 %.
Относительная погрешность измерения тока
Результат измерения
Iизм = 70 ± 1 мА.
Содержание
53

## Slide 54
Задача 2. Поверяемым вольтметром с пределом измерения Uk = 300 В получили значение напряжения Uизм = 250 В, образцовым вольтметром получено показание Uд = 249,5 В.
Определить класс точности для аддитивной и мультипликативной погрешностей.
Δ = ± (Uизм – Uд ) = (250 – 249,5) = 0,5 В.
Абсолютная погрешность измерения напряжения поверяемого вольтметра
Мультипликативная (относительная) погрешность измерения напряжения
Аддитивная (приведенная) погрешность измерения напряжения
Класс точности выбирают из ряда 6; 5; 4; 2,5; 2; 1,5; 1,0; 0,6; 0,5; 0,4; 0,25;
0,2; 0,15; 0,1; 0,06 и т. д.
Класс точности вольтметра
с мультипликативной погрешностью
Класс точности вольтметра
с аддитивной погрешностью
0,2
0,5
Содержание
54

## Slide 55
Задача 3. Определить значение коэффициента умножения частотомера в режиме измерения периода величиной Тизм = 1 мс с абсолютной погрешностью Δ = 0,1 мкс.
Технические характеристики частотомера: опорная частота f0 = 10 МГц, нестабильнось частоты δ0 = 10-6, значение коэффициента умножения периода (1; 10; 100; 1000; 10000).
Относительная погрешность частотомера в режиме измерения периода
Относительная погрешность частотомера в режиме измерения периода с учетом технических характеристик частотомера
Коэффициент умножения n частотомера
Выбираем коэффициент умножения периода частотомера n = 100.
Содержание
55

## Slide 56
Задача 4. Определить инструментальную абсолютную погрешность цифрового ваттметра М3-51 класса точности 6/0,1 с пределом Pk = 10 мВт для показания Pизм = 7,93 мВт.
Записать результат измерения.
Инструментальная относительная погрешность цифрового ваттметра М3-51
Инструментальная относительная погрешность цифрового ваттметра М3-51
Результат измерения цифрового ваттметра М3-51
Содержание
56

## Slide 57
Задача 5. Источник ЭДС имеет внутреннее сопротивление R0 = 10 Ом и напряжение Е = 2,5 В. Для измерения величины Е используется вольтметр с внутренним сопротивлением Rv = 1000 Ом.
Определить абсолютную и относительную методическую погрешность измерения величины Е.
Схема включения вольтметра для измерения напряжения Е
Абсолютная методическая погрешность измерения величины Е
Относительная методическая погрешность измерения величины Е.
Содержание
57

## Slide 58
Задача 6. Проведено многократное измерение напряжения U вольтметром.
Получены значения ui, В: 10,38; 10,37; 10,39; 10,40; 10,44; 10,41; 10,5; 10,45; 10,42.
Проверить полученные результаты измерений на наличие грубой погрешности.
Записать результаты измерения.
Отклонение величин i от математического ожидания
Cреднее арифметическое значение (математическое ожидание)
Содержание
58

## Slide 59
Задача 6. Проведено многократное измерение напряжения U вольтметром.
Получены значения ui, В: 10,38; 10,37; 10,39; 10,40; 10,44; 10,41; 10,5; 10,45; 10,42.
Проверить полученные результаты измерений на наличие грубой погрешности.
Записать результаты измерения.
Результат обработки многократных измерений
Наличие промаха наблюдений
Среднее квадратичное отклонение (СКО) величин
Промах отсутствует
Промах есть
Содержание
59

## Slide 60
3. ИЗМЕРИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
3. 1. Общие сведения о сигналах
Сигналы, применяемые в радиоэлектронных устройствах
Постоянные
Переменные синусоидальные
Произвольной формы
(импульсные).
aв(t) – видеоимпульс.
ap (t) – радиоимпульс.
Импульсные сигналы имеют различную форму и параметры, поэтому их контроль целесообразно производить визуально с помощью осциллографа.
Содержание
60

## Slide 61
3.2. Параметры переменного напряжения и тока
Параметры синусоидального напряжения
Амплитудное значение напряжения
Среднеквадратичное значение напряжения
Um = Uмакс
Средневыпрямленное
значение напряжения
Среднеквадратичное значение напряжения эквивалентно постоянному напряжению за одинаковый промежуток времени.
Uск измеряют электромеханические вольтметрами.
Амплитудное значение напряжения измеряют осциллографом или пиковым вольтметром.
Средневыпрямленное значение напряжения равно площади двух полуволн в течение времени одного периода сигнала u(t).
Uсв используют для выпрямления переменного напряжения в цифровых вольтметрах, затем градуируютэто напряжение в среднеквадратичное значение.
Содержание
61

## Slide 62
Синусоида
Um
Меандр
Um
Треугольная
Um
Пила
Um
3.3. Среднеквадратичное напряжение электрических сигналов
Содержание
62

## Slide 63
3.4. Вольтметры и амперметры
3.4.1. Классификация вольтметров и амперметров
Электромеханические приборы и аналоговые мультиметры используют преобразователи (шунты, добавочные резисторы), измерительные механизмы, стрелочные индикаторы.
Электронные приборы используют усилители и преобразователи на активных элементах (транзисторы).
Аналоговые электронные приборы применяют в качестве отсчетного устройства используют стрелочный индикатор.
Цифровые приборы содержат вместо стрелочного индикатора аналогово-цифровой преобразователь и цифровой дисплей.
Содержание
63

## Slide 64
3.4.2. Электромеханические приборы
Аналоговые электромеханические приборы состоят из измерительной цепи измерительного механизма отсчетного устройства.
Измерительный механизм работает при взаимо-действии протекания тока через подвижную рамки 5 с постоянным магнитным полем магнита 1. Магнитное поле концентрируется в зазоре, где движется рамка 5 с помощью магнитопровода 2, полюс-ных наконечников 3 и цилиндрического сердечника 4.
Рамка 5 соединена с помощи полуоси 8 со стрелкой 6. Спиральные пружинки 7, создают противодей-ствующий момент для успокоения колебаний стрелки.
При взаимодействии тока в рамке с постоянным магнитным полем возникает крутящий момент, который поворачивает рамку на угол, в зависимости от величины тока.
Измерительная цепь изменяет величину входного напряжения (тока) для нормальной работы измерительного механизма с помощью пассивных элементов (резисторы).
Отсчетное устройство состоит из стрелочного указателя, связанного с подвижной частью измерительного механизма, и неподвижной шкалы.
На шкалу наносятся деления в измеряемой величины (вольты, амперы).
Содержание
64

## Slide 65
3.4.3. Электронные приборы
Структурная схема аналогового электронного вольтметра постоянного тока
Усилитель постоянного тока является масштабным преобразователем постоянного напряжения. Коэффициент усиления (преобразования) усилителя постоянного тока KУПТ определяет чувствительность вольтметра и входное сопротивление (входной импеданс вольтметра).
Усилитель постоянного тока реализован на интегральных операционных усилителях, которые охвачены отрицательной обратной связью.
Это обеспечит стабильность KУПТ, большое входное сопротивление. Большое сопротивление позволяет уменьшить влияние сопротивления источника измерения на точность результатов измеряемых величин вольтметром V.
Фильтр низких частот служит для подавления высокочастотных помех.
Ступенчатый аттенюатор используется для переключения диапазонов измерения, обычно значение дискрета аттенюатора составляет 10 дБ (в 3.16 раза).
Вольтметром V является электромеханическим прибором.
Содержание
65

## Slide 66
Электронные приборы
Структурная схема цифрового мультиметра
Мультиметр объединяет в одном корпусе вольтметр, амперметр, омметр.
Для измерения переменного напряжения используется аналоговый детектор, который преобразует переменное напряжение в постоянное U~/U=.
Для измерения тока используют преобразователь тока в напряжение I/U c помощью образцовых резисторов.
В режиме омметра осуществляется преобразование сопротивления в напряжение R/U.
В зависимости от положения переключателя П, постоянное напряжение поступает на фильтр низких частот (ФНЧ), который подавляет высокочастотные помехи. С выхода ФНЧ отфильтрованное постоянное напряжение поступает на аттенюатор, где происходит ступен-чатая регулировка напряжения. С выхода аттенюатора напряжение поступает на усилитель постоянного тока (УПТ), который обеспечивает нормальную работу аналого-цифрового преобразователя (АЦП). С выхода АЦП измеренная величина в цифровом виде поступает на цифровое табло (ЦТ).
Содержание
66

## Slide 67
Для измерения токов больше 40 мА, аналоговые амперметры используются совместно с шунтами, которые включаются параллельно амперметрам А.
3.4.4. Аналоговый амперметр постоянного тока
Rш – сопротивление шунта.
A – амперметр .
RA – сопротивление измерительного
механизма A.
I – измеряемый ток.
Iш – ток протекания через шунт.
IA – ток протекания через амперметр.
Выбор сопротивления шунта Rш с учетом токов I, Iш и IA
Rш определяется согласно первому закону Кирхгофа
n – целое число (n = 2, 5, 10 и т. д.).
Содержание
67

## Slide 68
3.4.5. Аналоговый вольтметр постоянного тока
Для измерения напряжений больших величин, аналоговые вольтметры используют добавочные резисторы Rд.n, которые включаются поcледовательно вольтметрам V.
Uизм – измеряемое напряжение.
URд – напряжение на добавочном сопротивлении Rд.
UV – напряжение на вольтметре.
Добавочные резисторы определяется с учетом
закона Ома
n – целое число (n = 1, 2, 5, 10 и т. д.).
Содержание
68

## Slide 69
3.4.6. Измерение переменного тока низкой частоты
Мостовая схема измерения тока
Графики токов
При измерении тока i(t), миллиамперметр mA помещается в диагональ моста а–б, собранного на диодах VD1 … VD2. Токи i1(t) и i2(t) через mA протекает в одном направлении в оба полупериода. В первый полупериод ток i1(t) протекает по пути: клемма X1, VD1, а, mA, б, VD3, X2. Во второй полупериод ток i2(t) протекает по пути: клемма X2, VD4, а, mA, б, VD2, X1. Через mA протекает ток прибора iпр(t). mA измеряет средний ток Iср.
Для изменения пределов измерений используются, которые подключаются к клеммам а и б.
Содержание
69

## Slide 70
3.4.7. Измерение переменного напряжения низкой частоты
Мостовая схема измерения тока
Графики напряжений и токов
При измерении напряжения u(t), вольтметр V помещается в диагональ моста а–б, собранного на диодах VD1 … VD2. Токи i1(t) и i2(t) через V протекает в одном направлении в оба полупериода. В первый полупериод ток i1(t) протекает по пути: клемма X1, VD1, V, mA, б, VD3, Rд, X2. Во второй полупериод ток i2(t) протекает по пути: клемма X2, VD4, а, V, б, VD2, Rд, X1.
Через вольтметр V протекает ток прибора iпр(t), пропорциональный измеренному значению напряжения Uизм.
Измеренное значение напряжения Uизм
без учета значений сопротивлений диодов VD
Содержание
70

## Slide 71
3.4.8. Амплитудный вольтметр
Схема измерения амплитуды напряжения
Графики напряжений и токов
При положительной полярности напряжения u(t) конденсатор С быстро заряжается в моменты времени t0-t1, t2-t3, t4-t5 через диод VD до амплитудного значения Uс ≈ Um. Время заряда конденсатор С равно tз = RVD C < 0,5T. При отрицательной полярности напряжения u(t) конденсатор С медленно разряжается в моменты времени t1-t2, t3-t4 через резистор Rд и сопротивление вольтметра RV. Время разряда конденсатор С равно tразр. = (Rд + Rпр) C >> T.
Пульсации напряжения Uc на конденсаторе объясняются его подзарядом при открытом диоде и разрядом через резистор Rд и сопротивление Rпр при закрытом диоде.
Измеренное значение амплитуды входного напряжения u(t)
Uизм ≈ Um.
Содержание
71

## Slide 72
3.4.8. Особенности измерения токов и напряжений на высокой частоте
Эквивалентная схема вольтметра
Эквивалентная схема амперметра
Ux
Полное сопротивление амперметра зависит: от частоты тока Iх; паразитных емкостей СА, С1 и С2; паразитной индуктивности LА, поэтому через амперметр протекает не весь измеряемый ток I1.
Полное сопротивление вольтметра зависит: от частоты тока Uх; паразитной емкости СV, паразитной индуктивности LV, поэтому на вольтметре измеренное значение не соответствует измеряемому напряжению.
Для уменьшения влияния паразитных емкостей и индуктивностей на измерение токов и напряжений используют выпрямительные устройста.
Содержание
72

## Slide 73
3.4.9. Электронный цифровой времяимпульсный вольтметр
ГСИ – генератор счетных импульсов формирует импульсы счета.
ГПН – генератор пилообразного напряжения формирует пилообразное напряжения для сравнения с измеряемым напряжением ux.
ЭС – элемент сравнения формирует импульс при равенстве сигнала ГПН и измеряемого напряжения ux.
Назначение элементов схемы
Схема измерения напряжения
СЧ – счетчик импульсов подсчитывает количество импульсов ГСИ.
ГТИ – генератор тактовых импульсов вольтметра синхронизирует работу, вырабатывает с заданной периодичностью прямоугольные импульсы u1 и u2.
ДШ – дешифратор преобразует импульсы счета в в управляющее напряжение uy.
ЦОУ – цифровое отсчетное устройство.
ГПН – генератор пилообразного напряжения формирует пилообразное напряжения для сравнения с измеряемым напряжением Ux. .
Л3, ФИ – линия задержки, формирователь импульсов формируют импульсы для запуска ГПН и открывания ключа К.
К – ключ открыт при поступлении импульсов с ГСИ и ФИ, ключ закрывается при поступлении импульса с ЭС.
Содержание
73

## Slide 74
Электронный цифровой времяимпульсный вольтметр
Эпюры напряжений времяимпульсного вольтметра
Генератор тактовых импульсов (ГТИ) вырабатывает прямоугольные импульсы u1 и u2. Импульс u1 поступает на счетчик импульсов (СЧ) и переводит его в исходное состояние («сбрасывает на ноль»). Импульс u2 поступает на линию задержки (ЛЗ), где происходит задержка (необходимость СЧ в исходное состояние). На выходе ЛЗ появляются импульсы u3 и u4. Импульс u3 поступает на ключ (К) и открывает его. Импульс u4 поступает на генератор пилообразного напряжения (ГПН) и запускает его. На вход элемента сравнения (ЭС) поступает пилообразное напряжение u5 и входной сигнал uх . Через открытый ключ К счетные импульсы u7 поступают на счетчик СЧ.
Счет импульсов счетчиком СИ продолжается до тех пор, пока напряжения ux и u5 не станут равны друг другу и ЭС не выработает импульс u6, который закроет ключ К.
Число импульсов N, накопленное в счетчике СЧ, преобразуется дешифратором (ДШ) в управляющее напряжение uy, воздействующее на цифровое отсчетное устройство (ЦОУ), с которого и производится отсчет результата измерения.
5
Содержание
74

## Slide 75
3.5. Задачи по расчету параметров амперметров и вольтметров
Задача 1. Аналоговый амперметр имеет внутреннее сопротивление RA = 1 Ом c пределом измерения Ik = IA = 50 мА. Рассчитать сопротивление шунта Rш для измерения токов амперметром до 1 А.
A – амперметр .
I – измеряемый ток.
Iш – ток протекания через шунт.
IA – ток протекания через амперметр.
Ток Iш , протекающий через шунт Rш
Rш определяется согласно первому закону Кирхгофа
Содержание
75

## Slide 76
Задача 2. Аналоговый амперметр имеет внутреннее сопротивление RA = 5 Ом c пределом измерения Ik1 = IA = 100 мА. Рассчитать сопротивление шунта Rш для предела измерения тока Ik2 = 2 А.
A – амперметр .
I – измеряемый ток.
Iш – ток протекания через шунт.
IA – ток протекания через амперметр.
Rш – сопротивление шунта.
Rш определяется согласно первому закону Кирхгофа
Содержание
76

## Slide 77
Задача 3. Шкала аналогового вольтметра имеет N = 100 делений, цена деления Δд = 1 В. Аналоговый вольтметр имеет внутреннее сопротивление RV = 500 Ом. Рассчитать добавочное сопротивление Rд вольтметра для измерения напряжения Uизм = 1000 В.
Uизм – измеряемое напряжение.
URд – напряжение на добавочном сопротивлении Rд.
UV – напряжение на вольтметре.
Предел шкалы измерения вольтметра ( N = 100 , Δд = 1 В)
Добавочные резисторы определяется с учетом
закона Ома
Содержание
77

## Slide 78
4. ИЗМЕРИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
Мостовой метод
4.1. Общие сведения об измерителях электрических сопротивлений
Методы измерения электрических сопротивлений
Косвенный метод
Непосредственный метод
Используется амперметр для измерения тока и вольтметр для измерения напряжения на исследуемом элементе (резистор), затем сопротивление рассчитывается по закону Ома.
Измерительный мост состоит из двух включенных параллельно ветвей резисторов, в каждой ветви по два резистора. В одну из ветвей включается исследуемый резистор, а в другую — перестраиваемый резистор.
Последовательный омметр
Параллельный омметр
Используется для измерения сопротивлений (десятки и сотни кОм, которые включаются последовательно с омметром.
Используется для измерения сопротивлений (единицы, десятки и сотни Ом), которые включаются параллельно с омметром.
Содержание
78

## Slide 79
4.2. Косвенный метод измерения сопротивления
1 вариант схемы включения вольтметра и амперметра для измерения сопротивления
2 вариант схемы включения вольтметра и амперметра для измерения сопротивления
Измеренное сопротивление
Действительное значение измеренного сопротивления Rд.изм
Действительное значение измеренного сопротивления Rд.изм
Для уменьшения методической погрешности Rизм,
необходимо использовать амперметр с небольшим сопротивлением RА
Для уменьшения методической погрешности Rизм,
необходимо использовать вольтметр с большим сопротивлением RV
Содержание
79

## Slide 80
4.3. Непосредственный метод измерения сопротивления
4.3.1. Последовательный омметр
Rизм – измеряемое сопротивление.
R1 – добавочное (известное) сопротивление.
RА – внутреннее сопротивление амперметра.
А – амперметр магнитоэлектрической системы.
U – напряжение питания.
I – ток в схеме измерения сопротивления.
a-b – зажимы подсоелинения измеряемого сопротивления.
Уравнение шкалы
α – показание прибора.
K – коэффициент
чувствительность прибора
Зависимость α = f(Rизм )
Шкала последовательного омметра
Если R = 0 , то α = αмакс; если R → ∞ , то α → 0.
Содержание
80
α

## Slide 81
4.3.2. Параллельный омметр
Rизм – измеряемое сопротивление.
RA – внутреннее сопротивление амперметра.
R1 – добавочное сопротивление.
А – амперметр.
U – напряжение питания.
Уравнение шкалы
α – показание прибора.
K – коэффициент
чувствительности прибора
Зависимость α = f(Rизм )
Шкала параллельного омметра
Если R = 0 , то α = 0; если R → ∞ , то α → ∞.
Содержание
81

## Slide 82
4.4. Мостовой метод измерения сопротивления
Мостовая измерительная схема сопротивления
Источник питания U включается в диагональ моста a-c, а амперметр А (нуль-индикатор) – в другую d-b.
Измеряемый резистор Rизм и переменный резистор R2 подключаются в плечо Rизм-R2 моста.
В плечо R1-R3 подключены резисторы R1 и R3 с известными значениями сопротивлений.
В процессе измерения Rизм изменяют сопротивление R2 до тех пор, пока показания тока IА не станут равны нулю (потенциалы точек узлов D и B равны).
Баланс моста IА = 0
Расчет Rизм
Погрешность измерения сопротивления Rизм зависит от точности фиксации баланса моста (IА = 0) амперметром А, от величины значений погрешности сопротивлений R1, R2 и R3.
Содержание
82

## Slide 83
5. ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ
5.1. Общие сведения об осциллографах
Осциллограф предназначен для наблюдения графиков (осциллограмма) сигнала в декартовой системе координат «время–напряжение» и измерить параметры этого сигнала (амплитуда и временные интервалы).
Классификация осциллографов
Аналоговые электронно-лучевые осциллографы (ЭЛО)
Аналоговые ЭЛО
с цифровыми измерительными блоками
Цифровые осциллографы (ЦО)
Универсальные ЭЛО имеют ширину полосы пропускания от нуля до сотен мегагерц.
Скоростные ЭЛО имеют полосу пропускания до единиц гигагерц..
Стробоскопические ЭЛО регистрируют сигналы в полосе частот от нуля до десятков гигагерц.
ЭЛО с блоком электронных меток формируют электронные метки на на экране осциллографа.
Аналого-цифровые ЭЛО обеспечивают измерение параметров сигналов при помощи курсоров, индикацию режимов работы и измеренных значений сигнала на экране осциллографа.
Стационарные ЦО
Портативные ЦО имеют небольшие вес и габариты
Виртуальные ЦО (USB-осциллографы) представляют собой микропроцессорную измерительную приставку, которая подключается к компьютеру.
Содержание
83

## Slide 84
5.2. Универсальный электронно-лучевой осциллограф
Структурная схема осциллографа
Содержание
84

## Slide 85
5.2.1. Электронно-лучевая трубка
Конструкция ЭЛТ
УГО ЭЛТ
Катод с подогревателем (К) испускает электроны, которые попадают на модулятор (М). Модулятор регулирует количество электронов в луче (яркость). Аноды A1 и А2 осуществляют фокусировку электронов на экране трубки. Анод АЗ служит для увеличения скорости электронов в луче для возбуждения люминофора экрана. На горизонтально отклоняющие пластины (ГОП) подается линейно изменяющееся напряжение для движения луча в горизонтальном направлении. На вертикальные отклоняющие пластины (ВОП) подается исследуемый сигнал. При прохождении луча через ГОП и ВОП, происходит изменение направления этого луча по закону исследуемого сигнала. В результате попадания электронного луча на люминесцирующий экран, на котором отображается форма исследуемого сигнала.
Отображение исследуемого сигнала на экране осциллографа
Содержание
85

## Slide 86
5.2.2. Канал вертикального отклонения луча осциллографа
Структурная схема вертикального отклонения луча осциллографа
Каналы Y1 и Y2 служит для усиления исследуемых сигналов. Каждый канал включает в себя входное устройство Вход Y , аттенюатор Атт., предварительный усилитель, линию задержки, оконечный усилитель, калибратор.
Входное устройство обеспечивает при необходимо исключить постоянную составляющую сигнала конденсатором С с помощью переключателя П.
Аттенюатор Атт. и предварительный усилитель обеспечивают регулировку уровня и усиление входного сигнала.
Коммутатор обеспечивает наблюдение сигналов на экране осциллографа каналов Y1 и Y2 раздельно или совместно.
Линия задержки задерживает входной сигнал относительно начала действия развертки, что дает возможность наблюдать передний фронт сигнала.
Оконечный усилитель Y увеличивает амплитуду сигнала до значения, необходимого для отклонения луча в пределах рабочей части экрана.
Калибратор представляет собой генератор образцового сигнала с известными амплитудой и частотой для контроля работоспособности осциллографа.
Содержание
86

## Slide 87
5.2.3. Канал горизонтального отклонения луча осциллографа
Структурная схема канала горизонтального отклонения луча осциллографа
Канал Х служит для отклонения луча по горизонтали. Он включает в себя устройство синхронизации и запуска, генератор развертки, окончательный усилитель Х.
Устройство синхронизации и запуска формирует сигнал запуска генератора развертки в режимах внутренней и внешней синхронизации с помощью переключателя П3.
Вход Х осуществляет подачу напряжения развертки от внешнего источника с помощью П4.
Оконечный усилитель Х увеличивает амплитуду пилообразного напряжения до значения, необходимого для отклонения луча в пределах рабочей части экрана по горизонтали.
Канал Z служит для регулировки яркости изображения на экране, осуществляет подсвет прямого хода развертки и запирает ЭЛТ во время обратного хода луча.
Содержание
87

## Slide 88
5.2.4. Генератор пилообразного напряжения осциллографа
Пилообразное напряжение непрерывной развертки
tпр.х – участок прямого хода
развертки.
tобр.х – участок обратного хода
развертки.
tбл – интервал блокировки.
Период повторения развертки
Тp = tпр.х + tобр.х + tбл.
Графики напряжений развертки для двух масштабов по оси Х осциллографа
Осциллограммы сигналов
Тp = Тс
Тp = 2Тс
Содержание
88

## Slide 89
5.3. Цифровой осциллограф
5.3.1. Общие сведения о цифровых осциллографах
Цифровые осциллографы (ЦО) преобразуют аналоговый сигнал в цифровые данные, которые запоминаются в ОЗУ и отображаются на экране в виде массива светящихся точек.
Улучшена синхронизация узлов ЦО.
Достоинства цифровых осциллографов
ЦО способны работать с единичными и случайными сигналами, имеют устройство памяти, информация о сигналах выводится на дисплей.
Высокая точность измерений амплитуды и временных интервалов измеряемых сигналов.
Широкая полоса пропускания обеспечивается современными высокопроизводительными аналого-цифровыми преобразователями.
Подключение ЦО к измерительным системам.
Выполнение косвенных измерений с отображением результатов на дисплее.
Особенностью построения ЦО является разделение узлов оцифровки входного сигнала и узлов построения изображения на экране, отсутствует сквозной тракт прохождения сигнала от входа до дисплея, упрощается построение широкополосных входных усилителей за счет их небольших коэффициентов усиления, построение изображения производится программным способом.
Содержание
89

## Slide 90
5.3.2. Структура цифрового осциллографа
Структурная схема цифрового осциллографа
Исследуемый сигнал поступает с входа Y через переключатель П1 («открытый/закрытый» вход) на аттенюатор Атенн., где происходит регулировка входного сигнала по амплитуде. Затем входной сигнал усиливается в усилителе для работы аналого-цифрового преобразователя АЦП.
Принцип работы
АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой, который хранится в оперативном запоминающем устройстве ОЗУ.
При формировании изображения цифровые данные входного сигнала последовательно извлекаются из ОЗУ и подаются в канал Y жидкокристаллического индикатора ЖКИ.
Для управления выборкой цифрового из ОЗУ используют счетчик адреса . Одновременно с помощью счетчика развертки вырабатываются линейно-нарастающие коды, имитирующие ход осциллографической развертки. Эти коды подают на вход канала X ЖКИ.
Для управления счетчиком адреса и счетчиком развертки используется микропроцес-сорная система МПС.
Момент начала формирования изображения на ЖКИ определяется устройством запуска. С этого устройства на МПС поступает импульс с выхода усилителя или сигнал внешнего запуска, которые определяют начало входного сигнала (переключатель П2).
Дополнительно в цифровом осциллографе предусматривают большое количество программных способов запуска на основе анализа всего преобразованного сигнала.
Содержание
90

## Slide 91
6. ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ РАДИОСИГНАЛОВ
6.1. Виды измерителей мощности электрических сигналов
Измеритель поглощаемой мощности
Измерители проходящей мощности
Измерители мощности постоянного и переменного тока низкой частоты
Калориметрические измерители мощности
Термоэлектрические измерители мощности
Терморезисторные
измерители мощности
Ваттметр подключается к источнику мощности вместо нагрузки.
Ваттметр подключается к направленному ответвителю.
Косвенный метод с использованием амперметров и вольтметров, электродинамический метод измерения мощности.
Измеряемая мощность пропорциональна количеству теплоты в нагрузке при поглощении ею энергии СВЧ-колебаний.
Используется преобразование энергии СВЧ-колебаний в термо-ЭДС с последующим ее измерением.
Терморезисторные измерители мощности используют зависи-мость сопротивления термочувствительных элементов от величины рассеиваемой на них мощности-СВЧ.
Содержание
91

## Slide 92
6.2. Измерение поглощаемой и проходной мощности
Измеритель поглощаемой мощности (ваттметр) под-ключается к выходу гене-ратора (передатчик) сверх-высокой частоты его вместо нагрузки.
Такое измерение не позво-ляет работать устройству в режиме нормального функци-онирования (отключение передающего устройства от антенны радиолокационной станции).
Измерение поглощаемой мощности
Измерение проходной мощности
Измеритель проходящей мощности (ваттметр) подключается к направленному ответвителю (НО). С первого выхода НО небольшая часть энергии генератора поступает измерителя. С другого выхода ответвителя большая часть энергии поступает на согласованную нагрузку (антенну).
Показания ваттметра с учетом коэффициента связи НО измеряется проходящая (генерируемая) мощность.
Такие ваттметры используют для постоянного контроля работоспособности передатчиков, при этом передатчик во время измерения выполняет свои функции.
Содержание
92

## Slide 93
6.3. Термоэлектрические измерители мощности
Схема термоэлектрического метода измерения
Измеряемая мощность Ризм поступает на вход термоэлектрического преобразователя, который преобразует с помощью термопар Т1 и Т2 в термо-ЭДС εт.
Электронный вольтметр измеряет значение εт в виде напряжения, которое регистрируется индикаторным устройством в единицах измерения мощности (мВт, Вт, кВт).
Разделительный конденсатор Ср разделяет цепи СВЧ и постоянного тока. Конденсатор Сп служит фильтром по высокой частоте.
Уравнение преобразования термоэлектрического преобразователя
Kпр  коэффициент преобразования термопар.
Содержание
93

## Slide 94
6.4. Цифровой термоэлектрический измеритель мощности
6.4.1. Конструкция цифрового ваттметра поглощаемой мощности М3-51
Измерительный преобазователь
Ваттметр М3-51 измеряет мощность СВЧ сигналов в коаксиальных и волноводных трактах
1. Диапазон частот 0,2 – 17,85 ГГц.
2. Диапазон измерения мощности 0,01-10 мВт (0,3-3-10 мВт).
1. СЕТЬ ВКЛ. – тумблер включения ваттметра.
2. ГРУБО ►0◄ ТОЧНО – потенциометры для грубой и
точной установки частоты.
3. ▼ – потенциометр для регулировки усиления в
процессе калибровки ваттметра.
4. ВХОД – разъем для присоединения измерительного
преобразователя.
5. РЕЖИМ РАБОТЫ – переключатель для переключения
режимов работы.
6. 800 mW – разъем для присоединения измерительных
калориметрических преобразователей для калибровки
ваттметра.
Назначение органов управления
Измерительный блок ватметра
Основные характеристики М3-51
Содержание
94

## Slide 95
6.4.2. Принцип работы цифрового ваттметра М3-51
Структурная схема цифрового ваттметра
Назначение элементов схемы
Приемный преобразователь преобразует измеряемую мощность Ризм с помощью термопар в термо-ЭДС.
Усилитель постоянного тока (УПТ) усиливает выходное напряжение термо­ЭДС.
Аналого-цифровой преобразователь преоб-разует аналоговый сигнал в цифровой.
Микропроцессор осуществляет автомати-ческий выбор пределов измерений, автома-тическую установку нуля и самокалибровка, выход информации информационно-изме-рительной системы.
Цифровое отсчетное (ЦОУ) отображает значение измеряемой мощности.
Калибратор мощности постоянного тока применяется для калибровки цифрового ваттметра с преобразователями на средних и больших уровнях мощности.
Калибратор мощности переменного тока используется для самокалибровки ваттметра.
Источник питания запитывает все узлы ваттметра.
Относительная погрешность ваттметра
Абсолютная погрешность ваттметра
Pизм – измеренное значение мощности.
Pk – предел измерения мощности.
Содержание
95

## Slide 96
6.5. Измерение мощности методом амперметра и вольтметра
Pн = IA·UV
Мощность на Rн
Действительное значение мощности на Rн
Абсолютная методическая погрешность измерения Рн
Абсолютная методическая погрешность измерения Рн
Действительное значение измеренной на Rн
Относительная методическая погрешность измерения Рн
Относительная методическая погрешность измерения Рн
Содержание
96

## Slide 97
6.6. Измерение мощности амперметром
при известном сопротивлении нагрузки
Измеренная мощность на Rн
I – ток в цепи без включения амперметра.
Действительная мощность на Rн
Абсолютная методическая погрешность измерения Рн
I А – ток в цепи с включением амперметра.
Относительная методическая погрешность измерения Рн
Абсолютная и относительная погрешности измерения мощности отрицательны.
Это связано с влиянием сопротивления амперметра на показания тока в цепи с включением амперметра IA и без включения в цепь амперметра I (I > IA).
Содержание
97

## Slide 98
Измерители мощности постоянного и переменного тока низкой частоты
Действительная мощность на Rн
Измеренная мощность на Rн
Абсолютная методическая погрешность измерения Рн
Относительная методическая погрешность измерения Рн
6.7. Измерение мощности вольтметром
при известном сопротивлении нагрузки
Абсолютная и относительная погрешности измерения мощности положительны.
Это связано с уменьшением общего сопротивления вольтметра и нагрузки Rн при подключении вольтметра (Рн.изм > Рд ).
Содержание
98

## Slide 99
6.8. Электродинамический метод измерения мощности
Измерительный механизм
электродинамической системы
При протекании токов I1 и I 2 относительно друг друга под углом φ в катушках возникают силы, которые поворачивают подвижную катушку на угол до момента совпадения магнитных полей Ф1 и Ф2.
Угол поворота рамки подвижной катушки α
k – коэффициент пропорциональности.
Катушка подвижная
Схема включения ваттметра для измерения мощности Rн
В схеме ваттметра добавочное сопротивление Rд ˃˃ Rн, ток в неподвижной катушке I1 ≈ Iн,
в подвижной – I2 ≈ Uн/Rд.
Угол отклонения α стрелки ваттметра пропорционален мощности в нагрузке Рн
Содержание
99

## Slide 100
6.9. Калориметрический метод измерения мощности
Измеряемая мощность
С  постоянная величина.
ρ  плотность воды.
WВ  объем прокачанной воды в
единицу времени.
Схема калориметрического измерителя мощности
Назначение элементов схемы
Насос обеспечивает поток жидкости в замкнутом контуре.
Нагрузка поглощает электромагнитные волны (мощность СВЧ Рх преобразуется в увеличение температуры жидкости).
Входной термоблок измеряет температуру
Т1 жидкости на входе нагрузки.
Выходной термоблок измеряет температуру
Т2 жидкости на входе нагрузки.
Расходомер измеряет объем прокачанной жидкости в единицу времени.
Замкнутая водяная система обеспечивает циркуляцию жидкости в замкнутом контуре.
Калориметрический метод измерения мощности основан на измерении разности температур ΔТ = Т2 – Т1 на входе и выходе нагрузки, которая пропорциональна мощности Рх.
Содержание
100

## Slide 101
6.10. Терморезисторный метод измерения мощности
6.10.1. Характеристика терморезисторов
Терморезисторный метод измерения мощности использует изменение сопротивления термочувствительного элемента, которое меняет свое значение под влиянием СВЧ-энергии.
Для реализации терморезисторных измерителей мощности применяют термисторы и болометры.
Зависимость сопротивления термистора Rт
от рассеиваемой мощности на термисторе
Rт,
Ом
t = – 30 оC
t = 0 оC
t = + 50 оC
Р, мВт
Зависимость сопротивления болометра Rт
от рассеиваемой мощности на болометре
Rб,
Ом
t = – 30 оC
Р, мВт
t = + 50 оC
t = 0 оC
Термисторы имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС),
болометры – положительный ТКС.
Содержание
101

## Slide 102
6.10. 2. Терморезисторный измеритель мощности
R1
R2
+
Eп
–
Rт
R3
mA
а
b
Pх
Rб
t o
Схема термисторного ваттметра
Термисторный ваттметр для измерения мощности реализует мостовую схему.
Источник питания Uп включается в диагональ моста c-d через переменный резистор Rб, а миллиамперметр mА – в другую d-b.
В плечо Rт-R3 подключаются термистор (болометр) Rт и резистор R3.
В плечо R1-R2 подключены резисторы R1 и R3 с известными значениями сопротивлений.
c
d
1. Перед измерением Px, мост приводят в равновесие на постоянном токе. Для этого изменяют сопротивление резистора Rб в цепи питания моста и добиваются нулевого показания на шкале миллиамперметра mA.
2. На термистор (болометра) Rт подают измеряемый сигнал Px, который изменяет сопротивление Rт. Мост выходит из равновесия (R1 = R2 = R4 ≠ Rт) и стрелка миллиамперметра отклоняется. Шкала миллиамперметра mA градуируется по мощности.
3. По показанию прибора mA измеряют мощность Px.
Ваттметр по мостовой схеме позволяет непрерывно и непосредственно измерять мощность, его схема его проста и надежна в работе.
Порядок работы с термисторным ваттметром
Содержание
102

## Slide 103
7. ИЗМЕРИТЕЛИ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ
7.1. Общие сведения об измерителях частоты и временных интервалов
Параметры измерителей частоты и временных интервалов:
средняя частота сигнала;
период гармонического сигнала;
период следования и длительность импульсов;
временные кодовые интервалы.
Методы измерения частоты и временных интервалов
Аналоговый метод
Цифровой метод
Осциллографический, гетеродинный,
резонансный метод измерения частоты.
Осциллографический метод измерения временных интервалов.
Электронно-счетный метод измерения частоты и временных интервалов
Измерение временных интервалов осциллографом производится по осциллограмме.
Измерение частоты осциллографом производится по фигурам Лиссажу.
Гетеродинный метод измерения частоты использует способ сравнения частот.
Резонансный метод измерения использует способ сравнения измеряемой частоты с собственной частотой образцового колебательного контура.
Электронно-счетный метод способ использует способ дискретного счета.
Содержание
103

## Slide 104
7.2. Резонансный метод измерения частоты
Структурная схема резонансного частотомера
Элемент связи
Колебательная система
Индикатор резонанса
Элемент связи
Отсчетное устройство
Механизм настройки
fизм
Uс
Uмакс
 U
f
0
1
0,7
f
АЧХ колебательной системы
Колебательная система с помощью элементов связи соединена с источником измеряемого сигнала fизм и индикатором резонанса. Сигнал с частотой fизм поступает на колебательную систему, которая настраивается в резонанс с помощью механизма настройки .
Момент резонанса фиксируется индикатором по максимуму показаний индикатора резонанса Uмакс, а отсчет измеряемой частоты fизм производится по отсчетному устройству.
Резонансный метод измерения частоты основан на сравнении измеряемой частоты fизм с резонансной частотой fр АЧХ колебательной системы.
fр
Принцип работы резонансного частотомера
Содержание
104

## Slide 105
7.3. Гетеродинный измеритель частоты
Структурная схема гетеродинного измерителя частоты
fизм
Входное устройство
Смеситель
Кварцевый калибратор
Перестраиваемый гетеродин
Фильтр низких частот
Усилитель
 mfизм  nfг
Fб  fг  f изм
Индикатор
П
Измеряемы сигнал fизм через входное устройство и переключатель П поступает на смеситель, на второй вход которого воздействует сигнал fг с перестраиваемого гетеродина. На выходе смесителя возникают комбинационные частоты ±mfх ± nfг, где m, n  целые числа.
Фильтр нижних частот пропускает только лишь частоту биений Fб
Fб  f х  fг .
Вращая лимб на перестраиваемом гетеродине, добиваются, чтобы показания индикатора были равны нулю (Fб = 0). Значения fизм регистрируют по шкале перестраиваемого гетеродина.
Кварцевый калибратор обеспечивает контроль исправного состояния измерителя частоты.
Гетеродинный метод измерения частоты основан на сравнении измеряемой частоты fизм с частотой гетеродина fг .
Принцип работы гетеродинного измерителя частоты
Содержание
105

## Slide 106
7.4. Цифровой измеритель частоты
Структурная схема цифрового измерителя частоты
Цифровой метод измерения частоты основан на подсчете числа импульсов Nизм, кото-рые соответствуют измеря-емой частоте сигнала fизм.
Назначение элементов схемы
Входное устройство обеспечивает согласование измеряемого сигнала fизм с формирователем импульсов.
Формирователь импульсов формирует счетные импульсы u2 с периодом Тсч равным периоду сигнала u1.
Устройство формирования и управления формирует импульс времени измерения u3.
Кварцевый генератор и делитель частоты устанав-ливают частоту сигнала, который определяет Тви.
Временной селектор выделяет из счетных импульсов u2 пачку импульсов Nизм за время Тви.
Счетчик подсчитывает число импульсов Nизм.
Цифровое отсчетное устройство отображает измеренное значение fизм.
fизм = Nизм / Тви .
Измеренное значение fизм
Измеритель частоты имеет дискретную погрешности, которая связана с тем, что Тви не совпадает с целым числом периодов Тсч (отсутствуют импульсы Nизм в промежутки времени tн и tк).
Содержание
106

## Slide 107
7.5. Цифровой измеритель периода повторения
Структурная схема цифрового измерителя периода повторения
Цифровой метод измерения периода повторения основан на подсчете числа импульсов Nизм, которые соответствуют измеряемому периоду повто-рения сигнала Тизм.
Входное устройство обеспечивает согласование измеряемого сигнала Tизм с формирователем импульсов.
Формирователь импульсов формирует импульсы u2 с периодом Т0, равным периоду сигнала u1.
Устройство формирования и управления формирует импульс времени измерения Tви – u3.
Кварцевый генератор и делитель частоты формируют счетные импульсы – Тсч.
Временной селектор выделяет из счетных импульсов u4 пачку импульсов Nизм за время Тизм.
Цифровое отсчетное устройство отображает измеренное значение Tизм.
Назначение элементов схемы
Счетчик подсчитывает число импульсов Nизм.
Измеренное значение Tизм
М – кратность периода Т0.
Содержание
107

## Slide 108
7.6. Электронно-счетный частотомер GFC-8010H
Назначение. Электронно-счетный частотомер GFC-8010H предназначен для автоматического измерения частоты и периода непрерывных электрических сигналов.
Технические характеристики частотомера
Диапазон измеряемых частот (периода) | 0,1 Гц–120 МГц
Чувствительность | 15 мВ … 30 мВ (10 Гц … 120 МГц
Входное сопротивление, емкость | 1 МОм, 35пФ
Максимальное напряжение входа | 150 В
Опорный (кварцевый) генератор fог | 10 МГц
Нестабильность опорного генератора, δ0 | ±5⸱10-6
Точность измерения | ±(5⸱10-6 + 1 ед. мл разряда)
Разрешающая способность | 8 десятичных разрядов
Время измерения, Тви | 0,1 с, 1 с, 10 с
Разрешающая способность | 1 мкГц … 100 МГц (f = 10 Гц … 100 МГц ) при Тви = 10 с
Относительная и абсолютная погрешность измерения частоты fизм
Относительная и абсолютная погрешность измерения периода Тизм
n = 1; 10; 100 в зависимости
от Тви = 0,1 с; 1 с; 10 с.
Содержание
108

## Slide 109
7.7. Измеритель фазового сдвига
Схема цифрового фазометра
Ф1, Ф2, Ф3 – формирователи.
К – ключ.
ГТИ – генератор тактовых
импульсов.
СЧ – счетчик импульсов.
ДШ – дешифратор.
ЦОУ – цифровое отсчетное
устройство.
Принцип работы
Напряжения u1 и u2 поступают на формирователи Ф1 и Ф2, которые вырабатывают импульсы u3 и u4. Импульсы u3 и u4 Импульсы u3 и u4 поступают на формирователь Ф3, который формирует u5 с длительностью Тизм. Импульс u5 открывает ключ К на интервал времени Тизм для прохождения счетных импульсов Тсч с ГТИ. Импульсы измерения Nизм поступают на СЧ для подсчета импульсов в двоичном коде. ДШ преобразует двоичный код в десятичный uу для отображения значения разности фаз u1 и u2 на ЦОУ. .
Измеряемый фазовый сдвиг φи
k – коэффициент пропорциональности.
Содержание
109

## Slide 110
1. Диапазон генерируемых частот характеризуется коэффициентом перекрытия (отношение максимальной частоты fмакс к минимальной fмин)
 = fмакс /fмин .
2. Точность установки частоты по показаниям шкальных устройств.
3. Точность установки выходного напряжения.
4. Высокая стабильность генерируемой частоты.
5. Пределы изменения выходного напряжения (мощности).
5. Форма выходных сигналов.
8. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
8.1. Общие сведения об измерительных генераторах
Измерительный генератор – источник электрических сигналов различной формы, частоты, напряжения (мощности) для проверки исследования электронных схем.
Классификация измерительных генераторов
Генераторы синусоидальных сигналов
Генераторы импульсов
Генераторы шумовых сигналов
Генераторы качающейся частоты
Источник немодулированных или модулированных колебаний синусоидальной формы.
Формируют одиночные или периодические импульсы различной амплитуды, длительности и частоты следования.
Формируют синусоидальные колебания с изменением во времени частоты
Формируют сигналы со случайной амплитудой, частотой и фазой.
Характеристики измерительных генераторов
Содержание
110

## Slide 111
8.2. Генератор низких частот
Выход
Усилитель
Ступенчатый аттенюатор
Вольтметр
Генератор фиксированной
частоты
Усилитель
Преобразователь
ФНЧ
Генератор переменной частоты
Усилитель
Задающий генератор
Структурная схема генератора низкой частоты
Генератор низких частот обеспечивает контроль, настройку, поиск неисправности узлов радиоэлектронных средств (например, усилители низкой и промежуточной частоты).
Фильтр нижних частот выделяет сигналы требуемой частоты.
Ступенчатый аттенюатор регулирует выходной сигнал по амплитуде.
Вольтметр осуществляет контроль напряжения на частоте f1 ± f2.
Усилители обеспечивают требуемое усиление генераторов фиксированной частоты, переменной частоты и преобразователя.
Задающий генератор формирует гармонические сигналы с заданными пределами изменения частоты. Это осуществляется генератором фиксированной частоты f1 и генератором переменной частоты f2, которые поступают на преобразователь, на выходе которого формируются сигналы частотой f1 ± f2.
Содержание
111

## Slide 112
Структурная схема генератора высоких и сверхвысоких частот
8.3. Генератор высоких и сверхвысоких частот
Генератор высоких и сверхвысоких частот позволяют контролировать чувствительность, осуществлять проверку канала промежуточной частоты радиоприемных устройств и проверять согласование антенно-фидерного тракта (измерение коэффициента бегущей волны).
Выход
Внешн. Внутр.
Задающий генератор
Измеритель мощности
Модулятор
Измеритель частоты
Установочный аттенюатор
Выходной аттенюатор
Задающий генератор (ЗГ) формирует непрерывные колебания на высокой и сверхвысокой задающего генератора по амплитуде, фазе и частоте.
Установочный аттенюатор регулирует мощность сигнала с выхода задающего генератора.
Измеритель мощности и измеритель частоты осуществляют измерение мощности и частоты задающего генератора.
Выходной аттенюатор регулирует мощность сигнала с выхода генератора.
В генераторе высоких и сверхвысоких частот имеется возможность модуляции задающего генератора от внешнего источника.
Задающий генера-тор (ЗГ) формирует непрерывные коле-бания на высокой и сверхвысокой часто-те. ЗГ на высокой частоте реализован на металлокерами-ческих лампах, на сверхвысокой – на клистронах или диодах Ганна.
Содержание
112

## Slide 113
8.4. Генератор импульсных сигналов
Генератор импульсных сигналов формирует видеоимпульсы заданной формы, амплитуды, длительности, периода повторения. Используются в импульсных и цифровых устройства в процессе их исследования, в качестве модуляторов генераторов СВЧ.
Структурная схема импульсного генератора
Задающий генератор формирует импульсы синхронизации с изменяемой частотой повторения в режиме самовозбуждения или внешнего запуска.
Линия задержки задерживает импульсы синхронизации для нормальной работы формирователя основного импульса.
Формирователь основного импульса формирует импульс по длительности.
Измеритель амплитуды измеряет амплитуду импульсов на выходе формирователя основного импульса.
Выходной усилитель осуществляет плавное изменение амплитуды выходного сигнала.
Выходной делитель осуществляет дискретное изменение амплитуды выходного сигнала.
Содержание
113

## Slide 114
8.5. Цифровой генератор
Схема цифрового генератора по методу прямого цифрового синтеза
Код частоты
N
Генератор опорной частоты G формирует тактовые импульсы .
Делитель N изменяет частоту тактовых импульсов, которая определяется сигналом «Код частоты).
Счетчик тактовых импульсов СТИ формирует адрес для постоянного запоминающего устройства ПЗУ, куда записана таблица одного периода функции sin.
ПЗУ формирует отсчеты, которые соответствуют коду частоте.
Цифро-аналоговый преобразователь ЦАП формирует сигнал, который изменяется по гармоническому закону.
Фильтр выполняет функцию фильтра низкой частоты.
G
СТИ
Преимущество цифрового генератора:
– очень высокое разрешение по частоте и фазе;
– управление частотой осуществляется в цифровом виде;
– быстрый переход на другую частоту (фазу).
Содержание
114

## Slide 115
9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
9.1. Общие сведения об электрическим измерениям неэлектрических величин
Измерение неэлектрических величин (температуры, давления, расхода топлива т.д.) электрическими методами выполняют с помощью преобразователей, которые преобразуют неэлектрические величины в электрические, после этого происходит измерение электро-измерительными приборами со шкалами, градуированными в единицах измеряемых неэлектрических величин.
Структура измерительного устройства неэлектрических величин
qизм. н – измеряемая неэлектрическая величина, qизм. н – измеряемая электрическая величина, qизм.н – измеренное значение неэлектрической входной величины.
Датчик Д преобразует измеряемую неэлектрическую величину qизм. н в электрическую qизм. э.
Величина qизм. э подвергается измерению с помощью измерительной схемы (ИС).
Индикатор регистрирует измеренную величину qизм в единицах неэлектрических величин..
Измерения неэлектрических величин электрическими методами позволяют дистанционно измерять параметры искомые величины, широко использовать современную вычислительную технику в измерительных системах.
Содержание
115

## Slide 116
9.2. Датчики измерения неэлектрических величин
Датчики измерения неэлектрических величин предназначены для выработки сигнала измерительной информации в электрической форме.
Преобразование происходит за счет изменения электрического или магнитного параметра (сопротивления, индуктивности, емкости, магнитной проницаемости и т. п.) под действием измеряемой величины. Параметрическим датчика требуется посторонний источник электрической энергии.
Параметрические датчики
Генераторные датчики
Измеряемая неэлектрическая величина преобразуется в зависимую от нее ЭДС (индукционные, термоэлектри-ческие, фотоэлектрические, пьезо-электрические и другие). Генераторные дачики являются источниками энергии.
Устройство проволочного тензодатчика
1 – проволока.
2 – пленочная основа.
3 – провода для
включения в ИС.
4 – контролируемая
деталь.
В основу работы тензодатчиков положено свойство материалов изменять свое электрическое сопротивление под действием приложенной к ним силы.
Пьезоэлектрические датчики
В пьезоматериале под действием силы F на поверхности материала появляется электрический заряд, величина которого зависит от приложенной силы F.
F
Пьезоматериал
Содержание
116

## Slide 117
9.3. Измерительные схемы
Измерительные схемы обеспечивают получение измерительного сигнала для нормального функционирования измерительного прибора (индикатора).
Токовая измерительная схема
График зависимости тока I от сопротивления датчика Rд
Токовая измерительная схема состоит из источника питания U, ограничительного сопротивления Rо (ограничивает ток в этой цепи), измерительного прибора А, датчика информации Rд.
Ток в измерительной цепи зависит от изменения сопротивления датчика ак как, при работе с другими датчиками Rд . Изменение внутреннего сопротивления датчика Rд приводит изменению тока I в измерительном приборе А, который характеризует значе-ние неэлектрической измеряемой величины.
Электрический ток в цепи
Содержание
117

## Slide 118
Структура КИС
10. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
10.1. Компьютерно-измерительные системы
Компьютерно-измерительная система (КИС) – представляет собой компьютер со встроенной в нее измерительной платой.
Связь между элементами КИС осуществляется с помощью внут-ренней шины компьютера, к которой подключены внешние устройства ЭВМ (дисплей, внешняя память, печатающее устройство) и измери-тельная схема, состоящая из коммутатора, АЦП и блока образцо-вых программно-управляемых мер.
ЦАП формирует управляющие аналоговые сигналы.
Интерфейсный модуль (ИМ) подключает измерительный прибор к магистрали приборного интерфейса.
Измерительные схемы размещены на одной плате, которые могут встраиваться в компьютер.
Программы работы КИС составляются для решения конкретных задач.
Широкие вычислительные возможности КИС позволяют реализовать программными методами многие способы повышения точности измерений и повышения их эффективности.
Содержание
118

## Slide 119
10.2. Модульный принцип объединения средств измерений в систему
Модульные измерительные системы (ИС) имеют различную форму реализации:
1. Отдельные модули могут устанавливаться в один из слотов компьютера или подключаться периферийному порту компьютера. Для питания модулей, выполнения измерительных задач в компьютере используют источник питания, процессор и программное обеспечение.
2. Модульные ИС имеют общий корпус и источники питания для для различных измерительных модулей (осциллографы, генераторы, частотомеры).
Отдельные модули измерительной системы
Периферийный USB-модуль
Встраиваемый модуль
Содержание
119

## Slide 120
Модульные измерительные системы имеют общий корпус и источники питания
Контроллер
1. Снижена стоимость и меньшие размеры (общий корпус, процессор).
2. Большая производительность.
3. Большая гибкость при решении измерительных задач.
Достоинства модульной измерительной системы
Содержание
120

## Slide 121
10.3. Автоматизированные средства контроля радиотехнических средств
10.3.1. Общие сведения о контроле радиотехнических средств
Задачи автоматизированных средств контроля (АСК)
1. Проверка работоспособности радиотехнических средств (РЭС) непрерывным или циклическим измерением его параметров.
2. Рекомендация регулировок параметров РЭС.
3. Определение отказов сменных узлов, блоков, модулей.
4. Прогнозирование технического состояния РЭС на определенный срок.
Виды автоматизированных средств контроля
1. Измерительные системы.
2. Системы автоматического контроля.
3. Системы технической диагностики.
4. Системы идентификации.
Элементная база АСК
1. Использование непрограммируемых
микропроцессоров.
2. Использование программируемых
микропроцессоров.
3. Использование ЭВМ.
Для определения технического состояния РЭС , АСК производит допусковую оценку параметров. Измеренные значения параметров сравниваются с их допустимыми значениями и по каждому из них принимается решение. Затем, на основе анализа данных решений, выдается информация о техническом состоянии РЭС, а также определяется место отказа.
Накопленная за определенный интервал времени информация об одних и тех же параметрах позволяет АСК рекомендовать регулировку некоторых параметров РЭС, а также прогнозировать техническое состояние на некоторый промежуток времени вперед.
Содержание
121

## Slide 122
10.3.2. Структура АСК РЭС
Структурная схема АСК РЭС
Назначение элементов АСК РЭС
Цифровые мультиметр, измеритель мощности, ана-лизатор спектра измеряют электрические параметры РЭС.
Измерительные приборы связаны с интерфейсом на передачу измерительной ин-формации и прием сигналов адресов и управления.
Измерительные генераторы стимулируют сигналы с различными параметрами для контроля устройств РЭС. От интерфейса генераторы получают только адреса и команды, но данных в интерфейс не посылают.
Печатающее устройство, цифровой графический регистратор, устройство записи и отображения фиксируют и отображают обработанную информацию результатов измерений.
Контроллер выполняет управление всей системой АСК. Кроме управления в контроллере проводится анализ результатов электрических параметров РЭС, формируется информация о техническом состоянии, прогнозирование технического состояния в течении определенного времени.
Содержание
122

## Slide 123
10.4. Перспективы и основные направления развития
автоматизации измерений
1. Разработка средств измерений, в которых все необходимые регулировки выполняются автоматически либо вообще не требуются.
2. Замена косвенных измерений прямыми и создание многофункциональных комбинированных приборов.
3. Разработка панорамных измерительных приборов.
4. Применение микропроцессоров и разработка на их основе приборов со встроенным интеллектом.
5. Создание информационных измерительных систем по обработке больших данных с точки зрения отслеживания о необходимости поверки и калибровки средств измерений.
Автоматизация измерений – совокупность технических, методических и программных средств, обеспечивающих процесс измерения без непосредственного участия человека.
Сбор измерительной информации в труднодоступных местах
Длительные и многократные измерения
одновременное измерение большого числа величин
Измерение параметров быстропротекающих процессов
Измерения больших массивов информации
и сложные алгоритмы ее обработки
Основные направления автоматизации измерений
Содержание
123

## Slide 124
Результат любого измерения заслуживает внимания лишь при условии, что он сопровождается оценкой погрешности измерения. С другой стороны, важно не только уметь выполнить измерение и оценить погреш- ность результата, но и так спланировать и осуществить процедуру измерения, чтобы обеспечить требуемую точность или свести погрешности к минимуму.
Чтобы успешно справиться с многочисленными и разнообразными проблемами измерений, необходимо освоить некоторые общие принципы их решения, нужен единый научный и законодательный фундамент, обеспечивающий на практике высокое качество измерений независимо от того, где и с какой целью они производятся. Таким фундаментом является метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Попадая на производство, специалист, будучи прямо или косвенно связан по работе с измерениями, сталкивается с обилием измерительных задач, нормативных документов общетехнического и метрологического содержания, исполнение которых обязательно (стандарты, методические указания, инструкции). Облегчить ему изучение методов и средств измерений и выполнение требований нормативных документов должна дисциплина «Измерительная техника и электрические измерения».
Методы и средства измерения ряда специфических для конкретных специальностей и специализаций физических величин изучаются в специальных дисциплинах на последующих этапах обучения и требуют для
осознанного восприятия не только углубленной подготовки по специальности, но и соответствующей метро- логической подготовки.
Авторы надеются, что материал учебного пособия станет фундаментом, на основе которого студент будет непрерывно совершенствовать знания в области метрологии в радиоэлектронике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Содержание
124

## Slide 125
1. Пудовкин, А. П. Метрология, стандартизация и технические измерения в радиоэлектронике [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. вузов напр. 210400, 211000 очн. и заочн. обучения / А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк, Т. И. Чернышова. – Электрон. дан. (988,0 Мб). – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
2. Панасюк, Ю. Н. Измерительная техника [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин. – Электрон. дан. (597,8 Мб). – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
3. Kим, K. K. Электрические измерения неэлектрических величин [Электронный ресурс] : учебное пособие / K. K. Kим, Г. Н. Анисимов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. – 136 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45337. –ЭБС «IPRbooks»
4. Пудовкин, А. П. Метрология и радиоизмерения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк. – Электрон. дан. (66,5 Мб). – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
5. Раннев Г.Г. Измерительные информационные системы: учебник для вузов / Г. Г. Раннев. – М.: Академия, 2010. – 336 с.
6. Раннев Г. Г. Интеллектуальные средства измерений : учебник для вузов / Г. Г. Раннев. – М. : Академия, 2011. – 272 с.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
125

## Slide 126
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………………………..
1. ОСНОВНЫ МЕТРОЛОГИИ…………………………………………………………………………………
1.1. Основные понятия в метрологии……………………………………………………………………...
1.2. Виды измерений………………………………………………………………………………………….
1.3. Средства измерительной техники……………………………………………………………………...
1.4. Элементы средств измерения…………………………………………………………………………...
1.5. Свойства средств измерения……………………………………………………………………………
1.6. Методы измерений………………………………………………………………………………………
1.6. 1. Метод непосредственной оценки……………………………………………………………….
1.6. 2. Нулевой метод измерений……………………………………………………………………….
1.6. 3. Метод измерений замещением…………………………………………………………………
1.6.4. Дифференциальный метод измерений………………………………………………………...
1.6. 5. Методы измерений дополнением и совпадением……………………………………………
1.7. Шкалы электроизмерительных приборов…………………………………………………………..
1.7.1. Классификация шкал электроизмерительных приборов………………………………….
1.7.2. Типы шкал электроизмерительных приборов……………………………………………….
1.8. Метрологические характеристики средств измерений……………………………………………...
1.9. Неметрологические характеристики средств измерений…………………………………………...
  1.10. Системы физических величин СИ……………………………………………………………………
  1.10.1. Основные и дополнительные единицы измерения…………………………………………
  1.10.2. Производные единицы измерения…………………………………………………………….
  1.10.3. Несистемные единицы…………………………………………………………………………
  1.10.4. Кратные и дольные единицы………………………………………………………………….
  1.11. Поверка и калибровка средств измерений………………………………………………………….
  1.11.1. Поверка средств измерений…………………………………………………………………...
  1.11.2. Калибровка средств измерений……………………………………………………………….
  1.11.3. Отличие поверки от калибровки средств измерений……………………………………..
4
5
5
8
9
11
15
19
20
20
21
22
23
24
24
25
27
29
30
30
31
32
35
36
36
37
38
Содержание
126

## Slide 127
  2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТИ……………………………………………………………………………...
  2.1. Погрешности измерений………………………………………………………………………………….
  2.1.1. Источник возникновения погрешности измерений…………………………………………...
  2.1.2. Способ выражения погрешности измерений…………………………………………………...
  2.1.3. Характер проявления погрешности измерений………………………………………………..
  2.1.4. Зависимость погрешности от измеряемой величины…………………………………………..
  2.2. Класс точности……………………………………………………………………………………………..
2.3. Расчет абсолютной погрешности средств измерений по их классу точности……………………...
2.4. Округление результатов измерения……………………………………………………………………...
2.5. Обработка однократных результатов измерения …………………………………………...................
2.6. Обработка многократных результатов измерения…………………………………………………….
2.6.1. Погрешность измерения подчиняются закону Гаусса………………………………………….
2.6.2. Погрешность измерения подчиняются закону Стьюдента……………………………………
2.7. Расчет погрешности косвенных измерений прямых измерений…………………………………….
2.8. Задачи по расчету погрешности………………………………………………………………………….
3. ИЗМЕРИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ………………………………………...
3. 1. Общие сведения о сигналах………………………………………………………………………………
3.2. Параметры переменного напряжения и тока…………………………………………………………..
3.3. Среднеквадратичное напряжение электрических сигналов…………………………………………
3.4. Вольтметры и амперметры……………………………………………………………………………….
3.4.1. Классификация вольтметров и амперметров……………………………………………………
3.4.2. Электромеханические приборы…………………………………………………………………...
3.4.3. Электронные приборы……………………………………………………………………………...
3.4.4. Аналоговый амперметр постоянного тока……………………………………………………….
3.4.5. Аналоговый вольтметр постоянного тока………………………………………………………..
3.4.6. Измерение переменного тока низкой частоты…………………………………………………...
3.4.7. Измерение переменного напряжения низкой частоты…………………………………………
3.4.8. Амплитудный вольтметр……………………………………………………………………………
3.4.8. Особенности измерения токов и напряжений на высокой частоте……………………….....
3.4.9. Электронный цифровой времяимпульсный вольтметр……………………………………….
3.5. Задачи по расчету параметров амперметров и вольтметров………………………………………...
39
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
49
50
51
53
60
60
61
62
63
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
75
Содержание
127

## Slide 128
4. ИЗМЕРИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ……………………………………………….
4.1. Общие сведения об измерителях электрических сопротивлений……………………………….....
4.2. Косвенный метод измерения сопротивления…………………………………………………….......
4.3. Непосредственный метод измерения сопротивления…………………………………………........
4.3.1. Последовательный омметр………………………………………………………………..............
4.3.2. Параллельный омметр…………………………………………………………….……………....
4.4. Мостовой метод измерения сопротивления………………………………………………………......
5. ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ………………………………………………………….......
5.1. Общие сведения об осциллографах……………………………………………………………………..
5.2. Универсальный электронно-лучевой осциллограф……………………………………….................
5.2.1. Электронно-лучевая трубка……………………………………………………………................
5.2.2. Канал вертикального отклонения луча осциллографа……………………………………....
5.2.3. Канал горизонтального отклонения луча осциллографа…………………………………...
5.2.4. Генератор пилообразного напряжения осциллографа………………………………………..
5.3. Цифровой осциллограф……………………………………………………………………………..........
5.3.1. Общие сведения о цифровых осциллографах………………………………………………......
5.3.2. Структура цифрового осциллографа……………………………………………………............
6. ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ РАДИОСИГНАЛОВ…………………………………………………….
6.1. Виды измерителей мощности электрических сигналов………………………………………..........
6.2. Измерение поглощаемой и проходной мощности………………………………………………..........
6.3. Термоэлектрические измерители мощности…………………………………………………..............
6.4. Цифровой термоэлектрический измеритель мощности…………………………………………......
6.4.1. Конструкция цифрового ваттметра поглощаемой мощности М3-51………………………..
6.4.2. Принцип работы цифрового ваттметра М3-51…………………………………………..........
6.5. Измерение мощности методом амперметра и вольтметра…………………………………………...
6.6. Измерение мощности амперметром при известном сопротивлении нагрузки…………………....
6.7. Измерение мощности вольтметром при известном сопротивлении нагрузки…………………...
78
78
79
80
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
89
90
91
91
92
93
94
94
95
96
97
98
Содержание
128

## Slide 129
6.8. Электродинамический метод измерения мощности………………………………………………..
6.9. Калориметрический метод измерения мощности …………………………………………………
6.10. Терморезисторный метод измерения мощности…………………………………………………..
6.10. 1. Характеристика терморезисторов……………………………………………………………
6.10. 2. Терморезисторный измеритель мощности………………………………………………...
7. ИЗМЕРИТЕЛИ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ………………………………………...
7.1. Общие сведения об измерителях частоты и временных интервалов…………………………....
7.2. Резонансный метод измерения частоты……………………………………………………………...
7.3. Гетеродинный измеритель частоты…………………………………………………………………..
7.4. Цифровой измеритель частоты…………………………………………………………………….…
7.5. Цифровой измеритель периода повторения………………………………………………………..…..
7.6. Электронно-счетный частотомер GFC-8010H……………………………………………………....
7.7. Измеритель фазового сдвига……………………………………………………………………………...
8. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ………………………………………………………………………
8.1. Общие сведения об измерительных генераторах……………………………………………………
8.2. Генератор низких частот……………………………………………………………………………….
8.3. Генератор высоких и сверхвысоких частот………………………………………………………….
8.4. Генератор импульсных сигналов……………………………………………………………………..
8.5. Цифровой генератор…………………………………………………………………………………….
9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН……………………………...
9.1. Общие сведения об электрическим измерениям неэлектрических величин………………………....
9.2. Датчики измерения неэлектрических величин……………………………………………………..
9.3. Измерительные схемы……………………………………………………………………………………...
99
100
101
101
102
103
103
104
105
106
107
108
109
110
110
111
112
113
114
115
115
116
117
Содержание
129

## Slide 130
10. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ……………………………………………..
10.1. Компьютерно-измерительные системы…………………………………………………................
10.2. Модульный принцип объединения средств измерений в систему……………………………..
10.3. Автоматизированные средства контроля радиотехнических средств…………………………
10.3.1. Общие сведения о контроле радиотехнических средств………………………………...
10.3.2. Структура АСК РЭС…………………………………………………………………………
10.4. Перспективы и основные направления развития автоматизации измерений……………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………………………….
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………………………………
118
118
119
121
121
122
123
124
125
130

## Slide 131
Учебное электронное мультимедийное издание
ПАНАСЮК Юрий Николаевич ПУДОВКИН Анатолий Петрович
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Учебное пособие
Содержание
131
ISBN 978-5-8265-2987-4 | Подписано к использованию 05.02.2026. Тираж 50 экз. Заказ № 12 Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, к. 14 Тел. 8(4752) 63-81-08 E-mail: izdatelstvo@tstu.ru
Редактор Л. В. Комбарова
Дизайн, структура, навигация Ю. Н. Панасюка
Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотова